## query
审核场次 | 审核日期 | 问题描述 | 问题类别 | QN号 | 责任人 | 原因分析及纠正措施 | DueDate | Status
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | TLW155生产过程控制不充分： 1）作业指导书Q/MT050P100-2019A 中列出了三种产品规格30/60/100kg，但线性滞后测试的最大允许误差只到60kg，缺少100kg的mpe的定义； 2）最大速度性能测试会使用测试盒A/B/C , 参考值0.265kg/24.805kg/ 58.260kg, 质量值来源溯源不到经检测的计量检测设备 | 一般不符合 | 200129145 | Pei Xianyi MTCT;#638 | 关于1，已经在作业指导书中修正； 关于2，动态秤的质量测试使用木质箱子内装砝码作为试块，对重量没有特别精确的要求；因此在文件中重新定义了试块的标准和测试方法。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 关键性能测试过程建议完善： 1）IND400出厂检验项目有气密性测试和安规测试，但气密性测试/安规的参数未文件化，仅由工程师直接在LMES中设定，建议工程师将测试参数要求书面化 2）气密性测试设备未经过校准，无法确定相关的参数是否真正满足使用要求 | 改进建议项 | / | Jiang Xin MTCT;#702 | 参数已更新到test concept 气密性测试设备2026年2月6号已由计量局进行检测，设定值为-4kpa时，实测值为-3.96kpa，设定为-20kpa时，实测为-19.6kpa，误差在1%-2%，在我们允许的6%内 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | S&I 仪表部门程序文件QM/T BUSI003-2025A 《嵌入式仪表软件ECM流程补充规范》中的引用文件 Q/MT20250093《工程变更管理程序》文件号有误，无此文件编号，实际引用的是公司Ⅲ级程序文件 MTQ00P42，建议更新 | 改进建议项 | / | Wei ALong MTCT;#171 | 在可编辑版本上做修改，不会为了这个问题单独做一次版本更新，会包含到下次的版本更新中。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | IND400仪表自动装配线，使用的机械臂，2024年11月7日预验收时，留下一些开口项，实际上后续有相关的措施实施，建议在设备验收报告中备注开口项的完成情况，以确保闭环 | 改进建议项 | / | Tang Xiao MTCT;#1003 | 已更新验收报告 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 抽查产线的扭力扳手校准记录，发现有校正值未填写，建议及时完善相关记录 | 改进建议项 | / | Liu Min MTCT;#889 | 从2月份开始，每个扳手检验时，将把校验仪上的数值用水印手机拍照作为记录，并保存在网上 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 19-049 NTEP证书新增了950 Fresh Packaging system新产品，但该产品没有及时识别MSC, 建议补充 | 改进建议项 | / | Jing Hua MTCT;#49 | 已更新MSC文件并释放 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 查PJA5 叉车测试台需要每天使用前点检，2026年1月份有生产，但当月点检​记录为空白，其中倾斜角度是PJA5 产品关键特性 | 一般不符合 | 200129210 | Zhou Jun MTCT;#888 | 原因：员工意识不足 措施：优化点检表粘贴位置，将点检表放置在电脑前显眼且易于操作的位置，确保员工使用时能够第一时间看到并填写。-贾文皓 增加点检提醒机制，在生产开始前（班组早会）由负责人进行口头提醒，提高点检的执行率。-贾文皓 明确组长在休息或离岗期间的责任，要求组长提前安排备份人员(backup）进行点检检查工作，确保点检任务不间断。-贾文皓/顾政/陈焕平 定期开展点检培训和意识提升，强化员工和组长对点检重要性的认识，减少遗漏情况。-贾文皓 建立监督（组长互检）和反馈机制（团队微信群），定期检查点检记录，及时发现并纠正遗漏，确保点检工作落实到位。-贾文皓/顾政/陈焕平 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | TLD250产品的标定块和标准尺寸块的内校过程建议完善： 1）用于测量的卡尺量程范围是（0~1000）mm，最大允许误差是±0.07mm，实际在测量1000mm尺寸的标准块时，部分测量值已超卡尺的最大量程范围和最大允许误差，如测量值1000.45mm，且该卡尺的外部校准报告中显示未校准到1000mm这个点，用于内校的量具选择不合适；同样，600mm的尺寸块，目前采用的（0~600）mm的卡尺进行校准，实际测量值也已经超过了600mm，选择用于内部校准的设备要求需要提前识别； 2）内校报告中填写的所使用的计量标准器具的最大允许误差/不确定度，与器具本身的校准证书不一致，比如卡尺LS01-471，内校报告中的最大允许误差为“±0.05mm”，检定证书上的最大允许误差为“±0.07mm”，卡尺LS03-81也有同样问题， 在制造提供校准报告模板时，实际校准人员需要检查和确认计量器具的正确参数 | 一般不符合 | 200129150 | Dong Hui MTCT;#1476;#Zhang JianZhong MTCT;#752 | 原因：第一条：1）当时选型时可能只考虑到对应长度的器具，没有关注超上公差时的计量器具是不符合要求的；2）IQC那最长的器具就只有1米的工具 第二条：最开始内校报告相关部门提供的就是错误的，整个过程相关部门也没有复看下正确性导致 纠正措施：后续标定块和标准尺寸块会送到外部计量局检验，由计量局出具报告。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 1）TLW360相关证书owner主要在MT Garvens，后续需要定义是否中国区也需要管理和维护，以及如何确保证书相关的变更都能传递至中国团队。目前EU Type证书PCDS中未维护，11-022PCDS中是A7版，项目组文件夹中是A6版 2）TLW360欧洲版暂未上市，提醒后续注意将EU Type证书（德语）中的相关计量法规要求的落实owner做好定义，准确传递至产线或service，比如铅封的实施等 3）TLW360美国版铭牌目前没有NTEP证书号，也未编制释放MSC | 改进建议项 | / | Qiu Dongjie MTCT;#116;#Wan ZhiGuang MTCT;#132 | TLW360证书： 建议：证书可以存在中国区认证compliance team团队的管理文件夹，每半年需要中国区认证团队check一下是否有更新版本 TLW360 EU type 证书中相关计量法规落实： MTCT生产秤体计量相关信息（MID 1st stage） 订单需求传递 非标订单：通过工程的非标控制计划传递到制造工程师，并由产线执行； 标准产品：通过标准产品的技术文档和该产品作业指导书进行； 订单生产文档 所有EU版本的生产记录：订单信息、序列号信息、生产测试记录（动静态）、铭牌图片由产线提供给工程，工程上传至产品DSM目录共享给欧洲服务； 现场铅封 由欧洲服务进行第二阶段（MID 2nd stage）检定后执行； TLW360LP产品的第二阶段检定已由MTGA对欧洲MO培训过； TLW360 美国版本NTEP证书号：预计在3月会有首批美国NTEP版本订单，相关证书号以及MSC会在订单实施前完成。--T&L 工程团队负责 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 查TLW155产品， SOP Q/MT050P099 要求安装传感器扭矩为26N.m ，没有公差要求。现场看到扭力扳手调到的位置是 25N.m 至26N.m 之间（靠近25N.m 位置），未能提供内部校准记录或修正记录 | 改进建议项 | / | Pei Xianyi MTCT;#638 | 关于此扭力扳手，目前的定义是每年外校一次；目前暂无定期内部校准的要求。 研发提供扭矩的误差要求是3%，即26±0.78 N.m | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 产线的电动螺丝刀以及力矩扳手都在数值调节处加装了外壳或热缩套管锁住以防止使用中误调节，但发现有一个电动 螺丝刀更换后未及时上锁，建议措施要落实到位 | 改进建议项 | / | Liu Min MTCT;#889 | 更换后的旋具将会立即做好上锁保护处理，并做好相应的记录；同时会现场再次巡检，发现类似问题一并处理。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 每一条产线所使用的计量器具会在产线上张贴出来，抽查发现产线使用的扭力扳手未与工位对应，在另一条产线上使用，建议做好计量器具的使用管理 | 改进建议项 | / | Liu Min MTCT;#889 | 已和班长沟通，现场工具的使用以及管理将会严格控制 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 抽查FreshStar EU-Type TEC证书Doc folder中的图纸，发现图纸没有在TC中释放，比如FreshStar 的铅封图，总装 图，爆炸图都没有释放，其他产品也有类似情况，尤其是铅封图建议在系统中释放受控 | 改进建议项 | / | Guan WenJian MTCT;#21 | 1. 后续的NPDI要求铅封图，总装图，爆炸图都在TC中释放并进行管控 2. 已在EU上市的产品，其涉及的上述几类图纸后续分阶段在TC中释放 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 抽查FreshStar和Ariva-P, 发现没有Test concept给到产线，其他产品可能也有类似情况，未全部检查，建议新产品研发端有test concept给到制造，如下是IND400的test concept，有专门物料号编到产品BOM中管控，此管控方式供参考 | 改进建议项 | / | Guan WenJian MTCT;#21 | 1. 后续的NPDI要求提供test concept 2. 已上市的产品无需补写test concept | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 在CFBU 生产现场：随机查到一瓶限位螺钉胶水没有胶水有效期管理 | 改进建议项 | / | Jia WenHao MTCT;#1477 | 建立并严格执行胶水及其他化学品的有效期管理制度，两位组长下班前回收产线所有胶水检查确保都有明确的生产日期和有效期标识。顾政/陈焕平 对现有库存胶水进行全面清查，及时剔除过期或无有效期标识的产品，保障生产用胶水的质量安全。-贾文皓 规范胶水的存放方式，统一存放在防爆柜内，在存储区域设置明显的标签和有效期提醒（蓝屏厌氧胶使用期为一年，红色243螺纹胶开瓶后一月）便员工检查和使用。-贾文皓 对所有员工进行有效期管理培训（早会），提高其对胶水安全使用和管理的意识，减少类似问题发生。-贾文皓 定期开展现场巡检，监督有效期管理的落实情况，确保胶水在生产过程中的安全使用。-贾文皓/周俊 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | Q/WT40P227-2026A TLD250检验作业指导书中包括长宽高检测，尺寸允许误差：5mm，询问允差来源。 制造工程师告知：TLD250 的尺寸误差要求是口头传达后生成作业指导书，无成文的输入文件 | 改进建议项 | / | Dong Hui MTCT;#1476 | 找到了以前工程通过邮件发送的要求，工程提供了产线测试要求的文档作为输入文件。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | TLD250产品的标定块和标准尺寸块的内校问题： 1. 2025年12月2日，标定块编号：LG20-738，IQC的内校报告中平面度测量值是0.586mm, 制造核验后签字备案的报告中平面度测量值是0.207mm, 两个数据不一致，后与制造核查发现是IQC第一次检测后没有留存原始报告，后制造要求提供报告，IQC二次检测后复测数据0.207mm 2. 2025年12月2日的内校报告中，有一个Note信息没有删除，制造提供给IQC的模板中此备注信息没有删除 | 改进建议项 | / | Dong Hui MTCT;#1476 | 1. 报告已更改并重新归档，后续由计量局进行外校并提供报告 原因：提交流程中有写明需要IQC检验需要提供平面度报告，但是操作人员忘了，导致复测的和流程中的结果不一致，实际是操作人员未按流程操作 2. 已更新模板文件并重新归档 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | LD250新增至VCAP管控范围，需要补充对应MSC，并受控释放 | 改进建议项 | / | Fu Qiang MTCT;#213 | 3. 原因分析：VCAP管控范围变化，导致TLD250需要提供MSC文件 整改方案：和认证团队沟通MSC后更新释放该文件，预计2026年3月30号完成 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | 1）PJA5 NTEP铭牌标签，n和e是定值，不需要min或max下标，power增加电流值 2）PJA5 EU在EU上市的是非贸易配置，如果未来在欧洲上市计量版本，需要确认仪表和接线盒的铅封策略，在服务的公共资料空间体现；后续的周期检定铅封均由公司服务人员实施。建议在计量版本PJA5说明书中增加铅封图。 | 改进建议项 | / | Abby Huang Shouxia MTCT;#146 | 1.原因分析：NTEP铭牌标签，n和e是定值，不需要min或max下标；整改方案：铭牌标签按照合规的comments更新，预计2026年3月30号完成 2.原因分析：当前PJA5 EU在EU上市的是非贸易配置，此信息只是提醒，未来上市贸易配置，会落实这些事项；整改方案：未来在欧洲上市计量版本，会关注仪表和接线盒的铅封方式、如何传递给服务、说明书体现此信息，预计2026年3月30号完成。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCT | 2026-01-21 | BBA256xx的仪表和整秤说明书是共用一份说明书，Approval信息需要说明是秤的，还是仪表的，如果是对应多个秤体，那相关计量参数信息应该是范围，而不是具体的值 | 改进建议项 | / | Elina Shen LinYan MTCT;#1331 | IND256xx 的手册合规信息已经确认，是IND256xx仪表的，不是整秤的，所以不需要修改。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 抽查VCAP抽检不合格case的闭环处理，发现SLP846产品在2025年有4次抽检不合格，查看8D报告，在围堵处理客户端风险评估这一方面，需要有更多支持的依据以及更直观的描述。比如对于评估客户一般在室内使用，温度变化不会超过±10摄氏度，需要有来自市场端的说明。以及研发给出的符合6000e精度的演算结果建议有更直观的曲线说明。 | 改进建议项 | / | Wang XueYing MTCZ;#417 | 已经在8D报告中增加客户端的使用说明以及增加了更直观的曲线说明 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 抽查M-Coat-C胶水切换的ECM流程，发现有详细的验证以及汇总数据，但在汇总数据中有些结论性描述比如有明显差异，有些标红，有些标绿，不了解具体情况的人员查看时可能会产生歧义。虽然最后发现有邮件进行了最终结论，但最好在数据记录表格中有最终结论的说明，以便后续查看 | 改进建议项 | / | He YongFeng MTCZ;#1478 | 后续会在记录表格中增加最终结论的说明 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 封装胶水的厚度有管控要求，尤其是防爆传感器要求厚度大于1 mm，现场点胶是通过程序进行时间和流量控制，不同胶水的情况不同，建议定期确认程序控制参数与厚度要求的符合性 | 改进建议项 | / | He YongFeng MTCZ;#1478 | 梳理并测量（千分尺/厚度仪）目前封胶产品的胶水固化后的厚度，以封胶类产品清单形式进行胶面厚度确认——2026/3/15 基于以上清单识别有封装胶水厚度低于1mm的产品（如单组份面胶），内部讨论改善措施——2026/3/25 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 设备日常点检记录中有些项目实际操作难度大，比如查看用水盒和管道是否有沉淀物，并不是在每天能执行查看，实际在月度设备检查时候进行，建议调整每日点检表，与实际执行内容一致 | 改进建议项 | / | Qiao Wei MTCZ;#1479 | 更改设备文件 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 设备旁边摆放的阶梯，用于登高查看设备上方，人员误从侧面上阶梯，底部滑轮容易移动，有安全风险，建议增加警示或者加装能及时将滑轮停止的装置 | 改进建议项 | / | Qiao Wei MTCZ;#1479 | 在阶梯下方增加锁止轮子 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 超载设备工位的胶水有效期书写有误，写为了2025年，实际为2026年，需要排查其他有没有类似日期写错的情况 | 改进建议项 | / | Qu Feng MTCZ;#1480 | 原因分析：人员手工书写错误。 改善措施：把年份打印在胶水标签上。 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 现场放置的部分培训记录，没有培训日期、培训讲师、培训结论等内容，培训记录不完整 | 改进建议项 | / | Qu Feng MTCZ;#1480 | 原因分析：人员认知不足：培训组织及记录人员对培训记录的完整性要求认识不到位，仅关注人员签到，忽视了培训核心信息留存的合规性与追溯价值。 改善措施：①建立 “培训记录三级审核机制”：培训结束后由记录人自检→培训负责人复核→部门主管抽检，确认信息完整后再归档或放置现场。 ②立即更新培训记录表模板，将「培训日期、培训讲师、培训结论」等字段设为必填项，在模板中用醒目标识标注必填要求，从源头避免信息遗漏 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-22 | 程序文件《钢传感器P电阻验证与控制作业指导书》Q/MT301500-2012A，时间比较久远，与制造工程师确认，和实际控制流程有不一致的地方，建议review更新。 | 改进建议项 | / | He YongFeng MTCZ;#1478 | 程序文件《钢传感器P电阻验证与控制作业指导书》Q/MT301500-2012A，和实际控制流程有不一致 文件梳理整合，保留最新版程序文件，作废Q/MT301500-2012A——2026/3/31 | 2026-02-28 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-30 | 用于校准温箱的标准器-温湿度试验设备自动检定系统TT04-20，校准要求和使用要求未定义和确认，如果按照说明书：温 度偏差要求MPE ±0.2℃，但是校准证书上的温度偏差数据实际有超过0.2℃，甚至大于1℃；用于校准的温箱技术要求中允 差要求是± 1℃，标准器的误差要求已经不满足内校要求（标准器的允差需要满足被校准设备最大允许误差的1/3以内） | 一般不符合 | / | Zhou GuYin MTCZ;#1485 | 纠正措施： 1、TT04-20重新送检---周谷寅（2/5前）； 2、排查2025/9/15后使用TT04-20校准的设备，用合格设备对不同布点&温度要求的设备进行抽检复测，评估风险---周谷寅（3/1前）评估结果见P6~P10； 3、排查其它自校标准器的符合性---周谷寅（3/1前）； 4、后续将自校项目标准器的准确度要求，向检定机构提出，并加以判断---周谷寅、黄相（3/1前）； | 2026-03-06 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-30 | 内部校准报告中，使用的计量标准器具的参数书写不规范，可以参考标准器的校准证书写：U=0.06℃，k=2，或者写准确度 等级：XXX级， 或者写最大允许误差MPE：± XXX Nm | 改进建议项 | / | Zhou GuYin MTCZ;#1485 | 梳理扭矩扳手校准作业指导书（Q/MT30G006）、温湿度试验设备校准作业指导书（Q/MT30G021）、砝码校准规范（Q/MT30G026）三类内校报告，均存在标准器具参数书写问题，后续报告中参照标准器的校准证书写。---已完成（2/4），2/4后校准报告已按此要求执行。 | 2026-03-06 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-30 | 内部校准的培训记录，只能体现理论培训，结论处没有合格的结论；建议把理论培训+理论考核+实操考核结合，在培训结论处补充完善考核合格 | 改进建议项 | / | Zhou GuYin MTCZ;#1485 | 改善措施：补全校准人员的操作考核记录。---已完成（2/7） | 2026-03-06 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-30 | 内校管理过程建议规范化： ▪ 砝码内部校准规范中，没有清楚列出哪些是内部校准的范围，建议在规范中明确出来内校范围，以及使用的标准器和要求； ▪ 目前内校规范中采用很多标准中的专业术语和描述，不是那么通俗易懂，校准过程建议按照实际校准流程进行具体描述，比如测量循环在质量比较仪操作的中间； ▪ 校准结果的表达中，规范中写了测量不确定的说明，但实际内部校准都没有评估不确定度，也没有在内校报告中体现 | 改进建议项 | / | Zhou GuYin MTCZ;#1485 | 1、更新文件，定义砝码校准具体范围； 2、调整文件中操作顺序； 3、取消报告中不确定度描述； 以上3/1前完成更新 | 2026-03-06 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-30 | PQA目前缺少系统的设备管理要求，比如很多设备无点检记录，温箱中的自动化设备无维保记录，机器人测试系统也无维保/点检记录以及测试作业指导书。实验室需要建立系统化的设备管理要求，包括设备管理人员，维保，维修等各方面的要求 | 一般不符合 | 200133011 | Wang JiFeng MTCT;#561 | 1、 制定实验室设备管理制度 2、 部分设备需考虑实际情况特殊管理，如老力机和不常使用设备。 预计3月份完成，最迟在VCAP外审前完成 | 2026-03-06 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-30 | 查看VCAP抽检计划表格，发现有些测试计划存在取消的情况，有一个PHD的产品抽检备注的是“陆国强反馈等美国STC通过后再测试”，实际是没有生产无法抽检，建议对于抽检取消的产品要将最终确认的取消抽检的理由更新到抽检计划表格中，确保表格信息的准确性 | 改进建议项 | / | Wang JiFeng MTCT;#561 | 1、 完善备注栏相关要求并及时更新状态 2、 对取消抽检测试的产品要保留沟通邮件，并得到QC确认，邮件抄送PCT 2月底前宣贯 | 2026-03-06 | Closed
Module D&VCAP_MTCZ | 2026-01-30 | 针对VCAP抽检测试，现在文件MTQ00P61中未详细说明什么类别的产品应进行哪些项目的测试，如何测试，仅描述参考MTQ00P59，但P59文件中未规定详细的测试项目指南，建议更新文件，详细说明; 各项测试报告的模板也需按文件管理的要求进行受控，更新报告模板的文件编号 | 改进建议项 | / | Wang JiFeng MTCT;#561 | 1、 补充MTQ00P61中各类产品在VCAP抽检测试中应进行哪些项目测试 2、 测试报告模板在MPQ00P61中进行关联，并更新报告模板的文件编号 3月底完成 | 2026-03-06 | Closed
POIND-VEH | 2026-03-19 | 2024年4月莱茵焊接质量体系外审的建议改进项，截至内审当天部分建议项未闭环 | 一般不符合 | 200131410 | Wang YanBo MTCT;#452 | 针对之前外审的建议项，涉及到焊缝补强及磁粉探伤的要求已增加在文件中，文件已释放；对于钢板追溯及点检设备的编号暂不执行 | 2026-04-17 | Closed
POIND-VEH | 2026-03-19 | 在人员资质管理方面，《焊接质量手册 MTQ21S14 V1_2025》要求“每半年由制造工程师组织，主管焊接责任人员监督，对焊工及焊接操作工进行考核，以验证其能力符合要求。” 实际有以下问题： - 内审日期：2026/3/19，焊工证上焊接工程师最近一次签字“2026/4/1”。 - “每半年对焊工进行考核”的要求，实际仅以每年一次的焊接技能比赛作为考核依据。应定义每半年的焊工考核机制，并保存相关记录。 - 查看最近一次2025年5月的焊接技能比赛，20位焊工参加，王勇、许文义均未参加技能比赛。考核不合格的焊工，二次补考的记录需完善。 | 一般不符合 | 200131411 | Wang YanBo MTCT;#452 | 1）之前漏考核的人员补充考核记录 2）国际焊工技能的确认已经采用LMES系统中的人员技能管理模块，每半年会自动触发邮件通知，并上传考核的记录 | 2026-04-17 | Closed
POIND-VEH | 2026-03-19 | 现场的气压表无点检要求，发现PP30-149丙烷压力表位置的丙烷气漏气，存在易燃气体泄漏导致火灾或爆炸的风险 | 一般不符合 | 200131412 | Li LanTao MTCT;#1576 | 原因：供气系统未作为设备一部分进行日常点检，设备异常时未能及时发现 纠正措施： 1）查找供气系统泄露点，并维修正常 2）将供气系统的点检作为设备点检的一部分，增加到点检要求中，并每天进行点检 | 2026-04-17 | Closed
POIND-VEH | 2026-03-19 | 《焊接质量手册 MTQ21S14 V1_2025》 中针对于母材的实际操作和管理要求不符合。 - 文件要求供应商质量证明须经过主管焊接责任人员审核并签字，实际未执行。 - 质量记录的保存要求为10年，实际母材材质证明纸质档保存期为3年。 | 一般不符合 | 200131386 | Wang YanBo MTCT;#452;#Liu XinXing MTCT;#871 | 1）母材材质证明保存10年，这个要求只针对出口欧盟的产品，初步的方案是ETO订单评审时加入材质证明扫描的保存的要求，生产前ME邮件通知仓库和质量，收集所使用的母材材质证明，扫描后质量进行归档保存 2）焊接手册已更新 | 2026-04-17 | Closed
POIND-VEH | 2026-03-19 | 抽查秤体焊接工艺参数标准和实际SCADA 工艺参数记录，发现实际参数超标，需要确认SCADA中参数的准确性（实际焊接质量符合要求） VTS12X自动焊接电流标准270-290A，SCADA记录326 A； VTS1E秤体模块前丝焊接电流标准400~420A，SCADA记录474A。 | 改进建议项 | / | Wang YanBo MTCT;#452;#Li LanTao MTCT;#1576 | 1）SCADA数据记录的是焊机上显示的实时焊接电流、电压，焊机中预设的电流、电压，实际焊接过程中会随着焊丝的干伸长度的变化而变化的，不同焊机的电缆线长度不同，焊接参数也会有所差异的。所以WPS中的焊接参数更新为焊机显示的焊接参数，检查现场实际焊接过程中焊接参数的波动 2）焊接参数超标，现场进行员工培训，每个焊接工位粘贴WPS，ME、质量进行抽查确保符合WPS的要求 | 2026-05-25 | Closed
POIND-VEH | 2026-03-19 | DCRR 中明确需要更改作业指导书，实际执行时，作业指导书未作更改，而是修改BOM；且MCO010437 中已审批完成，需保证DCRR中识别的内容和实际操作的一致性 | 改进建议项 | / | He BingBing MTCT;#228 | DCRR表单中的内容已更新 针对TC里面的DCRR，创建incident来把流程中的DCRR替换掉 | 2026-05-11 | Closed
POIND-VEH | 2026-03-19 | VTSX6X 出口汽车衡项目的MRD中对于不同重载产品的抗疲劳性能有不同的要求，DVVT测试计划中的试验项目描述不清晰和准确，测试项目处写的样机规格，指标描述是测试大纲，实际研发反馈是疲劳试验，建议测试项的描述更加准确 | 改进建议项 | / | Wang SuiFang MTCT;#226 | VTSX6X DVVT测试计划已整改完毕 | 2026-04-01 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 防爆标签与防爆说明书信息不一致： 查看EC500产品现场打印的防爆标签，与提供给防爆所的说明书信息不完全匹配 防爆说明书中有”h”及IP65描述，防爆标签中没有 防爆标签中红色框出的信息无法找到出处 防爆标签上CE与EX防爆logo与防爆信息距离太远，缺少NEPSI证书号和NEPSI的logo，有CSA证书号但缺少CSA logo 防爆标签中CE审核机构号实际未审核，不能直接用该机构号 不符合“强制性产品认证实施细则 防爆电气”中4.5.3”认证产品上标识的内容及必要的说明等与型式试验报告及其他技术资料一致” 不符合GB/T 3836.1-2021 29.3 标志应包含d）“颁发防爆合格证的检验机构名称或标志” | 一般不符合 | 200131670 | Long ChenGuang MTCS;#596 | 原因分析：标签核对时没有与说明书核对 纠正措施：1）4/16释放升版图纸 ECM#500000216849；2）关于CE1258,审核机构号的问题，SBU合规已澄清，可以使用 预防措施：1）组织产品防爆知识培训 2）核对流程，要求图纸发布前，逐项核对证书号、logo、防护等级 3）标签、说明书、证书变更时，需进行复核 | 2026-05-15 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 防爆产品的变更无记录体现质量人员参与或审批： 现场检查物料30943478，TC中从E版升级到F版，但TC中ECM流程从头到尾只有一个人名，缺少质量人员参与或审批 不符合ISO/IEC 80079-34:2018标准8.3.6补充要求“5.3中确定的防爆授权人员应参与可能影响产品符合性的任何实质性修改或更改（如制造商文件、质量管理体系或营销文件的更改）的批准过程”。 | 一般不符合 | 200131671 | Wang Allan MTCS;#590 | 原因分析：PRO CCB包含了研发、质量、制造及产品经理，并在月度会议中更新ECM进展，TC上只是记录保存，但PRO CCB变更台账中未涉及这一条变更记录 纠正措施：1）在PRO CCB台账增加变更信息ECM500000200846；2）质量部人员补充审核，并复核实变更内容，变更起因为防爆认证机构老师提出的修改意见 预防措施：1）月度审核CCB台账完整性；2）月度会议对防爆变更内容进行 | 2026-05-15 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 关键零部件的管控不符合标准要求： 检查关键零部件的进货检验情况：抽查30956755，30782835，30900579，在SAP中设置了Z001（应检），且近1年仓库有收货，但IQC无检验批，也无IQC检验记录；30943478属于关键零部件，但在SAP中设置成Z002 (免检) 不符合ISO/IEC 80079-34:2018标准8.4.2 a)条款 | 一般不符合 | 200131672 | Gloria Zhang ChenZhu MTCS;#1319 | 原因分析：三个料号均已在SAP中设置应检，但来料时未报检，分析原因为系统已设置应检，但来料时SAP未触发检验申请 纠正措施：提交Incident确认已设置检验Z01，但未触发检验原因，按照DBS提供的指引补充必要的数据设置，已完成整改 | 2026-07-07 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | Enclosure、O-ring、Gland、PC chip、挠性管、PCBA、阀门、空滤调节器等关键元器件汇总在一份清单里面，但不同产品共用的元器件未标明适用哪些产品，建议在清单中说明，便于在有关键件变更时覆盖所有受影响的产品 | 改进建议项 | / | Su XueYing MTCS;#688 | 新产品开发时，研发需要提供关键元器件清单，如遇到共用的元器件，需要在清单中分开呈现 升版防爆程序文件时，同步将清单要求更新在文件中，预计Q3发布 | 2026-09-30 | On-going
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | EC500产品，当水或其他介质温度超过65℃应从外箱进入，检查产品说明书，对于高温介质与非高温介质的配置说明不够清晰，建议完善 | 改进建议项 | / | Long ChenGuang MTCS;#596 | 说明书中已经说明高温版选型建议和说明 | 2026-04-24 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 设计文件控制建议完善：查看产品设计输出文件，有DFMEA和PFMEA，邮件中有提到关注气体泄漏、扭矩、性能检测、水密封试验等，但没有书面的设计输出文档；且自动清洗与校正系统 Easy Clean 500 (X) 作业指导书MTQ41W22 V21_2026受控时，缺少设计人员参与评审，且作业指导书中未明确格兰头安装的扭力要求、气密性检查时的水压试验的压力要求 | 改进建议项 | / | Kevin Lin Hua MTCS;#1317 | 增加了评审人员姓名 文件中增加扭矩说明和水压测试要求 | 2026-05-15 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 查看质量负责人授权信息，有质量负责人任命书及委托书，缺少联络工程师任命书；且质量负责人委托书中仅有委托XXX，无明确的职责与权限说明；被委托人未提供培训及能力评估证明 | 改进建议项 | / | Su XueYing MTCS;#688 | 任命书增加联络工程师 取消委托书 | 2026-04-22 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | MTCT 作为防爆关键件的内部供应商，建议也加入防爆供方年度评价计划 | 改进建议项 | / | Su XueYing MTCS;#688 | 从CN21了解到，每年内审时会覆盖防爆审核的内容，CN41不会单独审核，会每月对CN21退货情况做考核 | 2026-04-24 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 防爆供方审核/评价时，建议审核/评价记录中可以识别出与防爆产品相关的物料及控制过程的抽样信息（如检查防爆产品的图纸及版本、出厂检验记录、材质报告、内部控制计划等） | 改进建议项 | / | Gloria Zhang ChenZhu MTCS;#1319 | 后续防爆供应商审核时包含审核防爆关键零部件相关的过程或管理内容确认 | 2026-06-02 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 为确保采购信息传递的准确性，建议将防爆供方物料的datasheet或spec放入SAP中，以确保采购产品的唯一性 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | E-admin样品评定表单中有相关文件，对于物料的datasheet或规格已经附在流程中，后续会要求把资料同时放到sap 纠正措施：之后会更新程序文件，要求在eadmin 流程里会确保有这些文件 | 2026-10-30 | On-going
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | LMES 对水压试验的检验指标无明确设定，缺少判定准则，无具体检验数据，结论直接为PASS | 改进建议项 | / | Kevin Lin Hua MTCS;#1317 | 在LMES中增加检查项目，员工需要输入实际气压值 | 2026-04-24 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | MTQ41S2《产品安全、防爆认证的申请及维护程序》文件与实际运行差异较多，建议更新 | 改进建议项 | / | Su XueYing MTCS;#688 | 计划程序文件升版，预计Q3发布 | 2026-09-30 | On-going
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 水压试验员工现场操作时按照0.6Mpa测试，但客户说明书中明确可以达到0.8~1Mpa，内部测试的范围未能覆盖客户使用范围 | 改进建议项 | / | Long ChenGuang MTCS;#596 | 澄清：生产作业的水压试验0.6Mpa是产品的工作最大水压；0.8~1Mpa是如下说明书4.1.6.2中提及的外部环境气压范围 | 2026-04-24 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | 抽查防爆产品图纸与其他受控资料如BOM_30749368K，缺少防爆标识（见ISO/IEC80079-34:2018标准7.5.3补充要求f条款) | 改进建议项 | / | Wang Allan MTCS;#590 | PN30749368为CN21的物料，对应的CN41的物料号为30943478，SAP中已标识Ex | 2026-04-24 | Closed
MTCS 防爆专项内审 | 2026-03-26 | EC500现场浇封固化工序，有记录湿度，按要求固化时间应达到12小时，但记录表中无法体现固化时间，建议完善 | 改进建议项 | / | Kevin Lin Hua MTCS;#1317 | 在表格中增加了灌胶时间和终止时间，excel根据工时计算是否固化完成 | 2026-04-24 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 一楼测试区域的温箱，温湿度监控存在存在不同情况的失效，比如设置温度显示27.9℃，记录仪显示24.97，已超过要求的±0.5℃；比如专门用于研发及VCAP抽检测试的温箱，记录仪上针对温湿度均没有实时监控；或者记录仪仅记录温度或湿度，需要统一核查纠正 | 一般不符合 | 200131699 | Wang William MTCS;#585 | 记录仪已被电子数据代替，处于停用状态。已拆除，并用显著标识标志，电子数据已从2024年开始采集，并记录在Lmes系统中 | 2026-04-10 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 天平产线的螺丝刀扭矩点检SOP中规定点检周期是每2周一次，实际执行是每月一次，反馈一直按照每月，可以满足实际使用频次，有计划更新SOP，需要尽快更新与实际操作一致 | 一般不符合 | 200131740 | Bai HaoYue MTCS;#1316 | 已更改作业指导书点检频次-Done | 2026-05-10 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 供方审核计划仅体现每年计划审核的对象，但无实际审核进度更新，反馈有部分未按照计划审核，同时分别核查了一份压铸件和显示屏供方的审核报告，部分审核记录填写不完整，且报告中要求低于3分的审核项，需要跟进供应商的纠正预防措施，实际存在1~2分的情况未执行纠正跟进 | 一般不符合 | 200131741 | Gloria Zhang ChenZhu MTCS;#1319;#Abner Li Chun MTCS;#1592 | 1）过去供方审核策划不全面，存在审核完成情况未及时更新，以及未按计划审核的情况 2026年已制定详细审核计划，并实时跟进审核情况，详见附件 ——已完成 | 2026-05-08 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 传感器产线发现一份培训记录，显示培训2026年1月30日完成，实际无相关考核结果，审核时该员工正在产线工作，经询问，其自述已接受培训，但无法提供其它相关证据 | 一般不符合 | 200131742 | Zhan QiTao MTCS;#1430 | 已针对该新员工补充培训并记录相关考核，详见附件 | 2026-04-10 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 天平产线的培训记录不完善，缺少结果判定或相关审批确认 | 改进建议项 | / | Jin Qingfeng MTCS;#584 | 已重新完善培训记录及签字确认 已进行整改 | 2026-04-17 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 恒温室人数统计系统失效，无论室内人数如何变化，显示器始终显示室内人数为0人 | 改进建议项 | / | Wang William MTCS;#585 | 损坏，已联系供应商维修中 4.17已修复好 | 2026-04-17 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | MTQ41W25 T/C-Chamber, Weighing-room OVEN 维护保养程序需要完善： - 文件编制、审核/会签、批准均为同一人员，不满足文件评审和批准的适宜性和充分性 - 文件发放号未填写 - 章节5.2季度保养 - 外保养、内保养未见记录 - 传感器“保证室内的温湿度值达到测试要求”，“室内”一词指代不明确，建议更新为“设备内”等不易混淆的描述 | 改进建议项 | / | Wang William MTCS;#585 | 文件编制后重新受控 | 2026-04-17 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | MTWI_7.5_117_B文件中：操作步骤及图片只呈现TCHandler和TC，未体现操作要点中出现的AIS，也无其它AIS补充说明 | 改进建议项 | / | Wang William MTCS;#585 | 经核查确认，MTWI_7.5_117_B已于2026年被文件 MTQ41W31 _V1_2026替代，新版WI文件中针对AIS有具体操作要点和要求图文说明 MTWI_7.5_117_B需要作废，从体系文件中删除 @占 | 2026-04-17 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 天平产线作业指导书已实现无纸化，现场提供WI索引，现场让员工打开相关链接，发现已phased out产品的SOP也在其中，且年份较久远，建议另外存档处理，同时，其中有两份文件同时存在pdf和word档，建议整理统一pdf，避免误解 存在部分产线作业指导书缺少审核和批准人员和生效日期信息，需要统一核查完善 | 改进建议项 | / | Bai HaoYue MTCS;#1316 | 已删除word版本内容 | 2026-04-30 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | LC现场看板中“点检”板块内容均无点检表，分别存放员工考勤表、传感器维修记录操作要点等文件，后跟进了解到点检表统一存放于技术员处，建议团队重新评估现场看板的设计及维护方式 | 改进建议项 | / | Zhan QiTao MTCS;#1430 | 原因是所有的力矩点检都放在一个地方集中存放，产线上对应的螺丝刀力矩点检记录都已放在相关产线看板上方便查看。 产线上对应的螺丝刀力矩点检记录都已放在相关产线看板上方便查看。 | 2026-04-17 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | VCAP MSC文件30535759需要更新，不少产品已退市，不在VCAP体系管控范围 | 改进建议项 | / | Zhou John MTCS;#738 | 已根据目前实际情况更新释放新版MSC | 2026-04-08 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | MTWI8.5_32-2021A-NTEP计量认证产品控制程序和MTWI8.5-33-A-VCAP符合性审核控制程序建议按照实际情况进行review, 更新或者统一合并到MT China的三级文件 | 改进建议项 | / | Xie Lin MTCS;#42 | 历史原因，MTCS的NTEP & VCAP管理文件自成一份，4.14已初步完成评估，推荐合并至MT China三级文件MTQ00P59，后续将起草文件更新起草和review事项，争取5.15之前完成新版文件释放 5.13：已起草review新版MTQ00P59覆盖MTCS管理要求，提交新版文件释放流程及MTWI8.5_32-2021A和MTWI8.5-33-A两份文件的作废申请，待相关人员审批处理 5.14：新版MTQ00P59已释放，MTWI8.5_32-2021A和MTWI8.5-33-A两份文件已从MTCS体系文件夹中删除。 | 2026-05-15 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | Home - MTChina PO MTCS Quality Management System Department 中的MTCS质量程序文件管理需要优化，，比如MTWI 8.2/01-2005产品质量审核程序，文件储存格式存在打包文件，只能下载到本地打开，而无法直接在受控站点打开或者进行共享；同时存在作废文件，比如MTWI7.4/06供方的选择、评价和控制程序，2024年已被MTQ41P8 - V1_2024供方的选择、评价和控制程序取代 | 改进建议项 | / | Jonny Cao Qiang MTCS;#565 | 受控文件清单回顾不及时。 已安排在2026年工作计划中，更新MTCS质量部整体受控文件。 5.19：已梳理体系文件overview清单，后续找响应owner评估是否需要更新或作废，争取年底完成。 | 2026-11-30 | On-going
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | VCAP抽检问题： - 抽查2025年抽检计划，2025年的计划存在明显年份笔误，同时抽查测试报告，发现MX4002的测试报告中供电方式同时选择了AC和DC信息，实际产品仅支持AC通电，实际电源电压变化测试项也仅测试AC项；反馈JL型号存在干电池供电方式，复核其报告，确实同时支持AC及DC供电，且报告也均涵盖两种电源电压变化测试，建议核查所有计划和报告，避免明显笔误造成误解。 - 抽查2026年抽检计划，尚无一份完整的定稿，在清单中存在实际无销量或已退市的产品没有抽检，建议直接删除或做好备注说明，不要空白；然后检测计划时间和实时测试状态跟进目前在另一张表更新，还未统一整合，需要尽快定稿整合，维护到统一的受控路径 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 原因分析：测试员在填写报告时候引用以前的模板存在遗漏，未仔细核对 2026年计划有更新，未及时上传。 纠正措施：已完成AC/DC相关测试记录的自查，对错误的报告做了修改 2026测试计划已更新上传 | 2026-04-17 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 计量器具管理： - 核查计量器具台账，E列“砝码质量weight value”无统一单位，下方存在法制计量单位不规范的写法，比如KG和Kg（规范写法必须小写kg），以及部分没有计量单位的值，请核查修正。 - K列“允许误差MPE(mg)”，对于定制砝码，填写N/A，实际对应依据“定制砝码管理应用指导规范MTQ41P11 V3_2025”中针对不同标称质量的砝码有规定允差值，建议跟标准砝码一样直接记录具体允差，对于是否符合使用要求，可以简单直接判定，不需要再去看指导规范。 - 存在部分报告号未关联实际报告文件，比如压力器，建议统一核查补充。 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 原因分析：kg字母大小写手工输入存在错误， 由于砝码今年由检定切换到校准，部分定制砝码允许误差进行了更新参考内部标准使用。 纠正措施：统一要求按法规要求输入单位大小写 后续定制砝码允许误差统一填写到MPE 计量器具证书链接进行自查，已及时补漏 | 2026-04-30 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 部分砝码的保护盒顶面、侧面同时存在合格证，且有效日期不一致，建议只保留最新有效期的合格证 | 改进建议项 | / | Zhuang Huan MTCS;#1593 | 原因分析：盒子和盖子一致，方便管理（例如：M-W-110，盖子和砝码盒上下都要标注）。所以当时要求质量部送检回来后贴两个标签。可能个别质量部贴的有遗漏。 纠正措施：后续送检完成后我确认一遍，产线的已划去校验日期（以一张最新日期为准即可） | 2026-04-17 | Closed
Module D&VCAP Audit_MTCS | 2026-04-02 | 恒温室门口区域存在无合格证砝码、有效期超期砝码混合堆放的情况，建议区分并加以标识 | 改进建议项 | / | Yao Qing MTCS;#1594 | 对待检和未检砝码已经采取封闭保存处理 | 2026-04-17 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | B6 Milestone评审（不符合ISO 9001:2015标准8.3.4.f条款对设计和开发过程中成文信息的控制，不满足MTQ00P96程序文件中4.2.3条款对敏捷开发中文档控制的要求） - 对于PLM定义的控制文档没有能够完整提供，未见评审记录的文档，另外有些只是提供了1-2页PPT，如SVC、SCM、HW TRD，虽然PLM敏捷流程不要求文档形式，但不能没有文档 - 当前DVVT测试验证计划内容较为简略，缺乏具体细节，建议细化关键要素，包括部件测试、测试计划安排、样机数量、测试项目、责任人等 - M200评审PRB提出的condition缺乏明确的时间计划和跟进机制，建议确定时限并在下一次Milestone会议上澄清进展 - M300评审进行了两次，两次结论都是pass，考虑到ID design属于B6 scope，且HMI 也属于B6 scope，只是上市晚一些，第一次评审结果应该是有条件的通过，第二次评审可设置为follow up会议 | 一般不符合 | 200131987 | Su XueYing MTCS;#688 | - 已提供HW TRD文档，剩余内容跟进中 @Su XueYing - SVC, SCM我们会找对应的同事补充，预计Q2完成 @Zhou SiKa milestone slides中的内容会保留，并迁移到SVC和SCM文档中 - Milestone 的部分我们会在之后的下一个milestone follow @Zhou SiKa - 两次M300的事宜如会议上沟通，已经发生的我们无法改名字，之后如有类似情况，会propose如下建议给PRB。 PS: 质量经理/同事也参与PRB评审，项目组希望，会上PRB提出建议类似的建议时也可以当场提出合适做法并说服PRB采纳，这样效率会更高 @Zhou SiKa | 2026-07-15 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 定义产品质量目标时，建议通过分析前代产品的故障模式，分解质量目标，找到可以改进的点，从而提高新产品质量目标 | 改进建议项 | / | Su XueYing MTCS;#688 | B6新产品质量目标定义后，未拆解产品故障数据并做新产品改进点分析，缺少主动复盘前代产品失效。 已补充前代产品失效模式分析，及新产品改进点分析（如附件） | 2026-06-01 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 敏捷开发中的信息安全管理：对于涉及到机密或绝密级信息的人员，通过分层级、分时间段管理其权限，建议设立matrix管理相应权限，具体可参考新产品设计开发过程中信息安全 Check List | 改进建议项 | / | Zhou SiKa MTCS;#597 | 已补全信息安全checklist | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 没有对关键差别点NUDD（美国大部件海运到中国） 做验证,，可能出现螺丝松动的情况，需要运输试验验证，到MTCS后出现一些问题如螺丝松的情况，建议汇总目前出现的问题，并将检查点显性化体现在作业指导文件中 | 改进建议项 | / | Wu Jin MTCS;#1318 | 因为THO目前提供的零件经常存在例如线缆不良，螺丝松动等问题，需要汇总后将这个问题在WI中增加检验点，目前WI已更新 | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 接地电阻要求： - LMS中记录“-650mohm”易引起误解，建议改为“0-650 mohm” - 接地电阻设置参数的范围未明确参照相关标准，建议采用适宜的标准作为依据，以确保参数设置的科学性 | 改进建议项 | / | Wu Jin MTCS;#1318 | LMES里面已设置0-650mohm | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 现行QCP中目检项占比较高，存在人为判定偏差风险，建议多采用工装、工具进行检查 | 改进建议项 | / | Wu Jin MTCS;#1318 | 经内部评估，暂无投资预算，暂不改善 | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 根据QMT61S923设备维护管理程序中4.4.1的要求，设备管理员应制定仪器设备维护保养计划，实际未能提供设备的年度维护保养计划及保养内容，尤其是恒温恒湿箱和氙灯老化试验箱，作业指导书中对保养内容有明确规定，如恒温恒湿箱每年要求厂家来做设备保养，氙灯使用的纯水机滤芯更换频次有明确规定，实际未能提供按要求执行的证据 （不符合ISO/IEC17025:2017标准6.4.3条款“实验室应有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化”。） | 一般不符合 | 200131986 | Pan Mingxi MTCS;#800 | WI定义和实际情况不符 未及时统一合并制定设备维护计划， 纠正措施：更新WI和重新定义维保计划，并按计划实施和记录 | 2026-04-21 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 结合实验室实际运行情况，建议明确哪些设备要做保养，保养项目是什么，保养频次或哪些条件下要做设备性能/状态再确认；恒温恒湿箱的点检表建议完善并受控 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 设备保养主要以外部供应商来保养，保养项目根据供应商的内部保养文件操作。内部点检表后续和内审员沟通一下如何控制 | 2026-10-30 | On-going
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 建议建立设备档案，包括设备出厂档案如操作说明书/维护保养历史/设备维修等历史 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 我们已有设备WI、说明书、校准证书等信息，接收建立设备档案的措施 | 2026-09-30 | On-going
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 实验室管理手册中的组织架构以及人员名单需要更新，对于实验室内审员的资质要求需要明确，针对实验室的内审和管理评审应按标准每12个月做一次（输入输出需要满足实验室标准要求） | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 原内审员由于岗位变动，未及时明确实验室内审员人选，新的内审员人员已确定，后续将安排实验室管理体系相关的培训 | 2026-07-03 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 建议将检测实验室的体系文件和管理手册等放在同一个文件夹下面，单独进行管理 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 已在整理实验室文件，统一归档单独存放 | 2026-06-30 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 建议明确实验室人员的能力要求，包括不同检测项目如计量/防爆/安规等，可以参考岗位JD | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 后续对实验室员工能力要求统一编辑，完成实验室测试人员的要求 | 2026-06-30 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 考虑到某些产品（如分析天平/4位、5位天平），测试人员操作手法的差异对测试结果影响较大，建议进行人员能力的验证比对；同时考虑检测人员持续培训的，如上次培训是2023年，个别人员若期间长期未进行检测活动，是否需要再培训和考核 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 原先有培训和考核，关于一段时间未操作的影响，会先评估后决定是否要安排 | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 复核人员在对测试报告进行复核时，需要检查哪些内容，建议明确，如产品标准是否是最新版 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 会在下次程序文件更新时候写进去 | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 产品测试标准建议纳入公司的标准查询平台，由专人进行维护 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 加入标准化平台的管理方式 | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 业务部门委托测试的需求，建议进行评审，如测试标准/测试条件等是否满足，不一致时进行对齐，并保留相关记录 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 测试前和委托方进行沟通，明确要求 纠正措施：即刻在所有项目中执行 | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 目前的测试报告中有MTCS实验室专用章，实际并不用，建议删除 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 不需要专用章 纠正措施：立刻删除 | 2026-04-28 | Closed
MTCS PLM+实验室专项审核 | 2026-04-08 | 实验室的投诉处理程序文件已建立，当发生内部客户对测试结果有争议时，建议按内部投诉流程处理并保留相关记录 | 改进建议项 | / | Pan Mingxi MTCS;#800 | 有类似问题，按照流程文件要求记录和保存 纠正措施：即刻执行 | 2026-04-28 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 2025年客户投诉台面缝隙过大（QN10221114），标准要求4+/-2mm，公司内部采用工装进行检验，但工装上没有明确的尺寸标识，建议增加；另外台面缝隙检查通过日期，查找一段时间内的照片（如720号秤，无具体的序列号）来验证，不是很方便，建议在LMES系统中设置缝隙检查项目，由员工直接填写检查结果作为证据 | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35 | 原因分析：1）检验工装最大是6mm，故未考虑刻度标识；2）图片为了更好留证 纠正措施：1）重新制作工装，并做好刻度标识；2）在产品上写完整序列号，同时保留拍照 | 2026-06-01 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | MCO-004942中变更描述为“管道长度从2米变更为2.8米”，查看DCRR实际为长度从2.4米变更为2.8米， ECM描述有误，建议更新 | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35 | 原因分析：在ECM描述时，未与DCRR进行核对 纠正措施：因该流程已完成，无法更新，内部进行宣贯，后续ECM需保持描述的一致性 | 2026-04-14 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | TC系统中2025年完成的ECM，显示开始时间与结束时间为2026.8.25 | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35;#Pang XiaoYan MTCT;#223 | 经核实，对TC系统操作不熟悉，误点日期。日期不能更改。后续流程变更关注日期输入框。 | 2026-06-01 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 特殊过程确认记录中，自动焊过程确认合格人员有廖雄/冯卿建/吴纯良，但车间现场员工技能看板中显示吴纯良在自动焊工位还属于待培训人员 | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35 | 原因分析：人员信息误差 纠正措施：重新进行焊接特殊过程的再确认 | 2026-06-26 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 焊接作业人员能力验证过程建议完善——根据焊接体系标准要求，对焊接操作人员应每6个月进行考核，以验证其能力符合要求。现有方式是通过焊工技能大赛和员工实操认证评分表进行员工考核评价，但存在以下问题： 1) 查看技能大赛记录，仅有13人参加比赛，不能覆盖所有焊接操作人员； 2) 查看员工实操认证评分表，涉及安全/设备/工艺/质量/5S及生产六个方面，其中质量占比20%。查看员工黎小东的考核记录，质量评分仅有9分，从质量的维度来看属于不及格，但从整个评分表，得分为81分，判定及格 3) 实操认证评分表未填写日期，无法判定是否满足半年考核一次的要求 | 改进建议项 | / | Zhou Ming MTCD;#1600 | 原因分析：之前按1年一次进行人员能力评定，以技能大赛的形式，但忘记统计所有人员的记录 纠正措施：1）明确一年2次焊接技能考核评定；2）更新程序文件 | 2026-06-30 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 60T秤体的焊接电流根据作业指导书应为310-340A，查看订单号11011257050，焊接电流记录值为300A，且结果判定为pass | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35 | 原因分析：员工填写错误，实际产品焊接质量合格 纠正措施：1）对员工进行培训；2）增加参数限制要求 | 2026-06-01 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 焊接电流表/电压表校准规范中5.2.1条款规定“在常用范围内均匀选取校准点”，实际只校准常用的一个点，且该校准点不能覆盖焊接产品的所有电流与电压范围，如水泥秤（180A, 23V），平焊（240A-310A, 25V-30V），立焊（140A-180A, 18V-23V），建议更新校准规范，并增加校准点 | 改进建议项 | / | Lv YanXin MTCD;#1601;#Ye XiaoHu MTCD;#1621 | 原因分析：标准定义不清晰 纠正措施：参照国标，选取点位进行校准 | 2026-06-30 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 设备的维护保养按计划实施，相关记录填写在TPM系统中，但“处理描述”列显示内容为空白，建议在TPM系统中“处理描述”列写明具体保养的内容，如是否有备件更换，具体执行了哪些保养动作等 | 改进建议项 | / | Lv YanXin MTCD;#1601 | 原因分析：保养记录填写不规范 纠正措施：1）对处理描述项进行培训，完善内容填写；2）TPM系统约束，不填写内容不能流转 | 2026-05-30 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 成都工厂目前无报废物资关键零部件清单，建议完善此清单并明确处置要求 | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35;#Zhao Ren MTCD;#1602 | 原因分析：无明确管理程序文件 纠正措施：编制程序文件，定义关键零部件清单 | 2026-06-30 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 已报废的物资缺少标识，如72240832、72264027仪表，建议集中区域放置，并做好报废标识 | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35;#Zhao Ren MTCD;#1602 | 原因分析：无明确管理程序文件 纠正措施：编制程序文件，按程序文件执行 | 2026-06-30 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 请求号1000048465，钢板报废，实物在客户处，在填写SAP报废申请时应勾选“无需行政当面签收” | 改进建议项 | / | Li JiangPeng MTCD;#35;#Zhao Ren MTCD;#1602 | 原因分析：无明确管理程序文件。此类物料不应走报废流程。 纠正措施：编制程序文件，对人员进行培训，按程序文件执行 | 2026-06-30 | Closed
MTCD | 2026-04-13 | 目前SAP系统中默认行政签收人是蒋兵，但实际报废处理人是赵任，仅通过SAP报废流程无法将报废信息及时传递给行政负责人，建议完善报废实物的线下交接流程 | 改进建议项 | / | Zhao Ren MTCD;#1602 | 流程无问题，赵任属蒋兵下级，会做好内部对接 | 2026-04-14 | Closed
CDC | 2026-04-23 | 《成品管理程序》中，页脚的日期未更新，对于职责的内容建议到人，WMS系统建议备注属于3PL，借单管理没有明确写清如何操作 | 改进建议项 | / | Xu Hua MTCT;#755 | 更新《成品管理程序》，将相关内容进行修正，文件待释放 | 2026-06-30 | Closed
CDC | 2026-04-23 | 资料归档建议完善，如搬迁项目中的风险评估和措施，审批记录，项目详细计划，交付验收等 | 改进建议项 | / | Xu Hua MTCT;#755 | 资料在项目负责人手上，已归档完成 | 2026-05-23 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 检查上齿板31025858，增加拉丝目数要求粗糙度1.6-3.2μm; 当前已经通知供应商落实变更要求，内部也通知相关部门，但未有正式的ECM流程管控（TC或E-admin），内部IQC的来料检验规范也未就是否需要更新进行评审，来料检验依旧按照C版本检验。 不符合《GB/T 19001-2015/ISO 9001:2015》8.3.6“组织应对产品和服务在设计和开发期间及后续所做的更改进行设当的识别、评审和控制，并保留相关成文信息”的要求 | 一般不符合 | 200133169 | Zhang Yi MTCT;#1215 | Root cause： 在ECM生效前，人员未第一时间开具一次性变更流程，而是使用了邮件通知。 Corrective Actions：补开一次性变更单，同时加强培训。 目前ECM流程已经结束。 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 进货检验不合格品处理不符合要求 1）2026.03 ，进货检验31045977 加热板， 全检50个，根据检验规范判定不合格，其中38个让步接收，但未能提供让步接收手续，物料不合格信息也未在SAP 记录，没有对应的QN 信息 2）2026.04，退回去的12个31045977 加热板重新送货，进货检验全检12个，9个不合格，目前9个不合格品还在进货检验不合格品区，不合格信息仍未在SAP 记录，没有对应的QN信息 不符合ISO9001:2015 8.4.2"组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响“的要求 | 一般不符合 | 200133180 | Wang MingQiu MTCT;#1486;#Eason Guo Yiwen MTCT;#1565 | Root Cause： 1、该零件(31045977 加热板)未见检验批，是检验结束后，SQA与工程根据检验数据判定哪些可用，哪些需返工，可用的部分再入库。 2、供方提供的零件不符合要求，SQA和工程沟通决定重新寻找新供方，打样后还是不合格。未确保产线不缺料，重新向老供方下单，根据检验情况判定后再入库，该项工作均为手工在做。 Corrective Actions： 1、物料通过仓库正常入库后再进行检验，不合格项开QN单跟踪处理。——6/12前开QN单 2、请SQA和工程团队加速推进打样进度，改善产品质量。 3、让步接收严格按照正规手续执行。 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 服务人员的资质根据“服务执照考取表”进行评价，目前该表中有根据不同产品线、软件等能力的评价，但对于特殊的资质未定义在范围内，如防爆产品的电工证，建议增加到该表中，便于服务派工人员可以分辨哪些人有资质进行防爆产品的安调； 另外，目前服务商的人员也在这个清单里面，服务商人员如果也需要进行防爆产品的安调，建议服务商也要有人员满足防爆电工资质 | 改进建议项 | / | Yu YongBin MT-CHN;#1635 | 经过统计有22%人员（含服务商）无电工证，已安排大家去考证，预计到年底完成。 | 2026-12-30 | On-going
ASBU | 2026-05-13 | 现场查看的2025年7月更新的“服务执照考取表”中显示工程师王梅平/申帅博尚未取得相关产品的资质，但从派工系统中看到2025年5月申帅博已开始进行相关产品的安调、维保工作（派工人员解释有主管老带新，但未看到主管在同一时间段在同个项目中的记录） | 改进建议项 | / | Yu YongBin MT-CHN;#1635;#Shen JinSong MT-CHN;#1636 | 新员工入职后，都有以老带新或主管在客户现场指导，培训周期大概数月不等。以老带新有服务报告，主管不写报告，但现场培训是事实存在的。 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 1）目前使用的服务派工系统salesforce，里面有各种状态（红色、蓝色、橙色等），但派工人员对不同状态代表的含义不是很清晰，建议对派工人员进行再培训 2）从看板中可以看到服务商有部分服务已完工但超过建20几天尚未上传服务报告，议采用自动化工具提醒服务商及时上传服务报告 3）派工系统中，有两个派工显示未及时上门服务，但未及时确认后续客户反馈，建议完善自动化跟进工具 | 改进建议项 | / | Yu YongBin MT-CHN;#1635;#Shen JinSong MT-CHN;#1636 | 1、已完成对服务调度的培训 2、已有每日未提交服务报告的报表提醒 3、6月份提交该问题给项目组，项目组反馈暂时无法实现该功能。 | 2026-07-15 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 服务回访反馈中，有的客户打分低于9分，客户反馈技能有待提高，我们内部认为是员工沟通能力欠缺，但BU内部已经在2025年安排了沟通能力的培训，2026年仍认为是沟通能力不足，需要对之前培训的有效性进行重新评价；另外，客户认知与我们认知的差异建议对齐 | 改进建议项 | / | Yu YongBin MT-CHN;#1635;#Shen JinSong MT-CHN;#1636 | 今后会把培训过程进行记录保存。 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 进货人员对防爆物料的检验，建议建立有效证书库，在检验规范中明确规定检查要求 | 改进建议项 | / | Li Hao MTCT;#1642;#Andy Yao Jie MTCT;#1643 | 1）完善当前证书库-done 2）安排专人定期进行证书有效期的检查及维护-done 证书库路径：\\cn11sfile\Dept\ASBU\部门文件\0.资源整理-WIKI源文件\A07_ASBU防爆资料文档\02_防爆电器件清单\011_防爆器件清单及证书 | 2026-07-15 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | YCS-U 现场组装作业指导中，对于安全相关的接地等规定无明确说明，操作人员告知实际是在一个接地桩上接2根接地线，不符合安规要求，需要对作业指导书进行改善 | 改进建议项 | / | Cheng AiHua MTCT;#1556;#Wu Jun MTCT;#1559 | 根本原因：接地原理图中未做明确要求； 改善措施： 1. 要求工程师在绘制接地原理图时，增加相关技术要求（如：接地跨接时禁止在同一接地点上跨接两根及以上的接地线；无法借用跨接点的接地线需要直接接到静电接地铜排上。） 2. 工程团队内部进行宣贯，以及生产制造团队进行宣贯。 3. 加强内部核查（图纸和生产实施）。 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | LMES系统中对于非标质量控制单的检验记录，采用图片拍照上传的方式进行保存，但抽查看到系统中部分图片未显示检验信息及检验结果 | 改进建议项 | / | Wang MingQiu MTCT;#1486;#Chi Xiang MTCT;#1713 | Root cause 1、照片上传时未把纸质文档拍完整 2、部分信息没填完整。 Corrective actions 1、每次上传时把信息拍完整。审核时提供的照片只拍到非标单上要求部分，没拍全签字部分。审核后的项目已经全拍完整了。 2、相关的信息填完整。审核时签字打勾不齐全，改善后已经签字打勾齐全。 详见下方附件 | 2026-06-30 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 防爆总装设计图纸建议由部门技术负责人进行审核确认 | 改进建议项 | / | Li Hao MTCT;#1642;#Gu XiaoFang MTCT;#1644 | 1）讨论确定防爆设计图纸发放规则-Done 2）对于防爆的产品图纸，均增加专门的防爆安装连接框图，已在研发内部宣贯 | 2026-08-17 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 项目开发过程中，客户需求变更的相关信息采用邮件的方式共享给团队其他设计人员，建议采用变更前后对照表的方式，方便相关人员可以一目了然清楚变更的内容 | 改进建议项 | / | Cheng AiHua MTCT;#1556;#Jiang ZhongQiu MTCT;#1563;#Wang Bin MT-CHN;#1564 | 改进措施： 增加需求变更汇总表，将项目上的需求变更信息进行汇总，与合同需求变更函文件统一归档，并将《订单号_客户名称_合同需求变更记录表_年份》、《订单号_合同需求变更函-技术要求确认-xxx项目_日期》文件进行归档，并与生产质量控制单一起下发到生产端。 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 江苏思派新能源科技有限公司的”小桶灌装秤技术协议“中存在一些合规和质量控制要求，与公司内部实际管控的要求不一致，如客户规定的产品标准与内部产品执行标准不完全匹配，客户要求定标后一周内提供相应检验和测试报告，实际不主动提供，除非客户需要时才给 | 改进建议项 | / | Cheng AiHua MTCT;#1556 | 根本原因： 1. 客户统一的模板要求；实际不需要； 2.PM在非标控制单上未做补充说明，口头传递信息； 改进措施： 内部宣贯，后期客户如有超出MT标准的要求，PM需要将此项列在非标控制单上，严格按照非标控制单执行；如与用户沟通下来不需要执行协议上的款项，PM也需要在非标控制单上进行澄清说明； | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 查扭力扳手FM20-539 有每年的检定记录， 使用扭力扳手的时候，员工根据作业指导书要求自己调整扭力，比如作业指导书 Q/MT22G027-2022B要求M8 *35 螺钉扭力是15N.m ,如何保证员工调整的位置准备到15N.m，建议内部使用前进行校准或核查，另外15N.m是一个固定的值，建议根据实际情况给出公差，便于操作 | 改进建议项 | / | Zou WeiYa MTCT;#325 | 措施如下：员工根据作业指导书要求调整扭力，采用数显扭力扳手进行复核是否调整到位，最后成品验收时也会进行复核。 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 查现场作业指导书 Q/MT22G027-2022B，没有受控标识 | 改进建议项 | / | Zou WeiYa MTCT;#325 | 原因：文件进行了释放，生产自行打印，未盖受控标识； 措施：文件上传受控后，由文档管理员在文件上进行受控盖章 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 现场使用的螺纹紧固胶水的存储和使用期限，建议根据MSDS的规定进行储存，并标识清楚开盖后的有效期 | 改进建议项 | / | Zou WeiYa MTCT;#325 | 原因：MSDS中没有存储要求，所以没有对存储环境作有效管理。后来问生产厂家要了技术数据表，根据乐泰各型号胶水技术数据表中储存说明的描述，最佳储存条件为8-21℃，低于8℃或者高于28℃的储存温度可能会影响产品性能，且按照4楼车间空调管理办法的要求，4楼工作环境的温度基本能保持在20-26℃，所以总体来讲工作环境不会影响胶水的性能； 措施：目前已经购买小冰柜，到货后将胶水放在冰柜内保存，温度设置在15℃。关于开盖后的有效期，技术数据表中没有说明，询问厂家后明确表示在瓶身标注的有效期内使用都是可以的 | 2026-06-12 | Closed
ASBU | 2026-05-13 | 产品技术方案需要标明相关参与人员，需改进 | 改进建议项 | / | Cheng AiHua MTCT;#1556;#Jiang ZhongQiu MTCT;#1563;#Wang Bin MT-CHN;#1564 | 根本原因： 1. 技术方案图纸模板借用工程设计模板相同（包含设计、审核、工艺、批准、认证），并不是所有的签署都适用于方案阶段； 2.方案前期，工程研发人员参与相对较少，主要是PM完成； 改进措施： 1. 技术方案图中，如有审核/批准人员，按照实际审核/批准人员填写，如没有审核/批准人员，划线表示； 2.标准方案图库中将设计/审核/批准人员统一填写； | 2026-06-12 | Closed
POPI | 2026-06-03 | 检查X12E的问题清单发现还有5个问题处于open状态。经确认，已经解决，但jira系统中未进行管理，关闭。建议对缺陷管理做好及时的管理评审工作。 | 改进建议项 | / | Hu Wanchuan MTCS;#531 | 原因分析：Defect Management原来由系统工程师来分配和跟踪，X-ray系统工程师离职后，没有重新定义责任人来维护，经和X-ray团队确认，实际上这几个Defect已经关闭。举一反三，我们在所有产品开发团队都需要规范的Defect Management流程。 纠正措施： 1. 短期：由Scrum Master/PO每个Iteration更新Defect状态，确保所有Defect均更新到最新状态。 2. 中长期：规范Defect Management流程，定义角色，职责，以及更新频次，确保每个Defect得到闭环管理 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | QCP中对于关键规格缺少有效的测试方案，如文件中的张紧力要求，但方案是目视检查 | 改进建议项 | / | Gavin Chen JiaLin MTCT;#1271 | 原因：编制该QCP的质量工程师前期没有进行过QCP的系统培训，对QCP编制的要求和规范了解不清楚，同时项目组milestone review时项目组也并未对QCP内容进行把关和审核 措施：6/11质量团队内部讲进行统一QCP培训，同时在PQM项目中，会对QCP的要求做统一定义 7/2 QC陈家林已完成QCP的更新 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | ISP中识别到了酱料产品对X-ray设备可能的腐蚀，但未在后续的风险评估中列出并评估进一步的要求，建议对识别出的腐蚀可能性进行风险评估闭环 | 改进建议项 | / | Hu Wanchuan MTCS;#531 | 原因分析：ISP中识别到了酱料对X-ray设备腐蚀的风险，主要是对防护帘的损坏风险，后续在设计过程中通过选用耐酱料腐蚀的防护帘解决，但并没有在风险清单中记录。举一反三，我们在所有产品开发团队都需要规范的Risk Management流程，确保每个风险都得到管理。 1. 短期：由Scrum Master/PO每月更新Risk Register/Log清单状态，确保所有Risk均得到有效管理。 2. 中长期：规范Risk Management流程，定义角色，职责，以及更新频次，确保每个Risk得到闭环管理 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | 检查C16+产品的WI中未对CTQ工位进行识别，建议对是否为关键工位根据过程实际能力和产品特性进行分析评估，确定是否为CTQ工位 | 改进建议项 | / | Mao CunXin MTCT;#1414 | 原因：WI释放时未识别 措施：已进行识别并进行释放 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | ECR 011071对应的MCO显示2025年7月已完成，DCCR评估到需要使用新的线夹12130736和30528051，辅料管理，不需要加入BOM，需要更改作业指导书，现场查看相应作业指导书，发现未更新 | 改进建议项 | / | Mao CunXin MTCT;#1414 | 原因：ECM在执行阶段更改作业文件时，遗漏辅料的更改。 Corrective Actions：更新作业文件，已经完成释放。 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | UL产品需要做耐电压和接地电阻(最大0.1欧姆)，实际中发现是做了1500V耐电压及接地电阻，只不过在记录中没有找到耐电压测试记录，建议为UL产品增加1500V耐电压的记录条目。另外在接地电阻限值0.265Ω max后面建议增加备注，标识出UL产品的耐电压要求是0.1Ω Max. | 改进建议项 | / | Mao CunXin MTCT;#1414 | 原因：由于设备加压是固定的1500V，所有在测试记录中没有记录耐压测试的电压，只记录了结果 Corrective Actions：在LMES记录耐压测试电压是1500V，更新LMES 要求 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | C1200-C16+输入/出台面调水平工序作业指导书中有质量控制点：台面间隙2~4mm，装配员工有用4mm塞尺控制间隙不超过4mm，但间隙下差未做特殊控制，现场抽检1台发现单侧间隙1.6mm塞尺过不去 | 改进建议项 | / | Mao CunXin MTCT;#1414 | 原因：未配置2mm间隙尺 措施：给作业员配备2mm间隙尺，按照WI操作 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | Q/MT16I545-2026A《POPI出厂检验指导书》中定义外观检查的白色光源强度为1200Lux，实际FQC检验所在位置的光照强度为500Lux | 改进建议项 | / | Pan ChenChen MTCT;#435 | 原因：编制的质量人员未对现场光源强度做实际测量，仅沿用老外的标准 措施：使用照度仪测量POPI车间实际光源强度，并更新检验作业指导书，预计6/30前完成，同时后续车间搬到CT2新厂后，会同步对新环境进行光源强度测试，并更新作业指导书 | 2026-06-26 | Closed
POPI | 2026-06-03 | 现场使用的螺纹锁固胶乐泰243和瞬干胶乐泰415，仅管控出厂有效期，部分未管控开瓶后的有效期，建议统一管理方式 | 改进建议项 | / | Xie Ying MTCT;#1671 | 1. 明确两类胶水开盖保质期限（乐泰243和乐泰415官方建议开瓶后30天内用完）； 2. 盘点现场在用胶水，超开盖有效期隔离报废，合规胶水补全启用标签，标签明确开瓶日期； 3. 建立胶水开封领用台账，每次领用做好记录，巡检新增开盖效期核查项。 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | 台面分装-D29工序，作业指导书要求用1.5N.m的电动旋具拧紧螺母，现场使用的电动旋具没有标识扭力，建议在电动旋具上清楚标识扭力（X-ray产品分装工序在相同工位，作业指导书中有些是用1N.m的扭力，避免误用） | 改进建议项 | / | Mao CunXin MTCT;#1414 | 原因：该工位仅一把，未进行标识 对策：增加力矩标识 | 2026-07-03 | Closed
POPI | 2026-06-03 | EHS相关： 金检头锡焊时有烟尘产生，员工有戴普通口罩，现场无除尘净化措施； Former绕线工序，WI中有20min胶水固化时间要求，现场便携式计时器损坏，工作台上固定的计数器电源线需跨台外接，未入线槽，线缆悬空外露，线路裸露易造成作业人员绊倒，存在安全风险。 | 改进建议项 | / | Dai Min MTCT;#1672 | 原因分析：1.产线前期规划未配套吸烟设备，硬件缺失。员工错用普通口罩，缺乏专业防护培训。 2.计时器损坏未及时报修，设备电源布线无标准化要求，临时接线未规范收纳入线槽。 改善措施：1.加装焊烟设备，培训员工使用专用口罩。2.更换全新计时器，保障胶水20min固化计时合规，整理悬空电源线，使用线槽固定线路，避免线缆拖地绊倒人员。 | 2026-07-03 | Closed
SCM | 2026-06-24 | Q/MT21S001—2025A 采购件质量控制制度规定供应商端重大变更需要评估是否调整检验规则，建议供应商端变更申请流程中的SQA总结栏有“是否调整检验规则”的评估结论意见 建议“变更影响”栏里的“验证方式”调整为可多选 评估结论中上传的附件与确认的验证方式建议匹配闭环，核查实例验证方式为现场验证，验证报告为实物抽检结果，现场审核流程外跟进落实 | 改进建议项 | / | Xie Ting MTCT;#282 | SQA已经提出“供应商端变更申请流程” 优化，IT已于8/3修改流程。 1. 变更影响中的“验证方式”目前是单选，改为多选。 2. SQA总结增加2个内容： 1）验证报告后加一句红字：提醒：“验证报告”与“验证方式”匹配闭环，例如验证方式选择了现场验证，请附上现场验证的佐证。 2）红框位置增加一栏必选：“检验规则是否需要调整”，并跟一个文本框可以输入comments，文本框输入是可选。 | 2026-08-10 | Closed
SCM | 2026-06-24 | 核查编号202605002 8D，不合格root cause是由于焊枪损坏，新员工没有能力发现，目前预防措施中仅关注人员能力管控，缺乏对设备的预防性维护管控，建议增加提升设备点检维护执行力的相关措施 | 改进建议项 | / | Wen WenJu MTCT;#1185 | 1. 修改完善该8D报告，2026/7/2已经结案。 2. SQA创建了“8D Master” 智能体用于协助对8D报告的检查。 | 2026-07-24 | Closed
SCM | 2026-06-24 | VMIC存储与防护：零头物料建议增加标识和防护，放置规范化，防止安全隐患 | 改进建议项 | / | Lou BaoXing MTCT;#1712 | 拆箱拣配剩余储位的零头物料，不允许在储位上裸放，产生时使用包装盒放置，并做好标识。加强对员工的培训，不定时巡查，避免产生安全和质量问题。 | 2026-07-24 | Closed
SCM | 2026-06-24 | VMIC-先进先出管理，目前是用Excel表格中的储位前后顺序管理，效率低，且容易出错，建议系统管理防差错 | 改进建议项 | / | Lou BaoXing MTCT;#1712 | 目前旺群库区的VMI物料没有WMS系统来支持FIFO管理，CT2.2仓储物流项目IWMS 系统正在开发中，2026.10月VMI物料搬迁CT2后，上线的IWMS系统可很好的解决这一问题。 | 2026-07-24 | Closed
SCM | 2026-06-24 | 核查MTO21S2-V2_2026梅特勒-托利多（中国）物流分拨中心成品管理程序，文件未使用公司文件编写程序MTQ00P2-2025中的最新模板，且文件发布实施日期与实际版本号存在不一致，建议核查更新 | 改进建议项 | / | Xu Hua MTCT;#755 | 已更新文件模板，并重新发布，确保日期一致 | 2026-06-29 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | Bcom S 产线Orange 一次性变更信息显示：变更始与2026/5/8，经过沟通了解，变更发生时有过培训，但并没有临时工艺文件或指导书，现场可查到最早的作业指导书Q/MT 25P134-2026A 是2026/5/29释放的（中间gap时间段的作业指导缺失） | 改进建议项 | / | Jiang Xin MTCT;#702 | 1）针对本案例，审核时作业指导书已更新，开盖自锁相关的内容已增加，无需补充临时指导文件； 2）制造团队内部针对该案例进行分享，后续再有一次性变更时，需要评估是否需要编制临时指导文件 | 2026-07-16 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | 台秤R3装配线，传感器的电缆落地，建议做好产品防护 | 改进建议项 | / | Hu Wei MTCT;#869 | 内部例会进行宣贯，传感器的线缆必须放置在周转盒内，禁止产品落地 | 2026-07-27 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | TBU Q2产线 线端工具位置多个扳手中发现一个没有检定标签的扳手，扳手有8.5-9.5N的要求。 从产线了解到，这个扳手准备给MTTJ工厂调试使用，但和正常的扳手放在了一起 | 改进建议项 | / | Jiang Xin MTCT;#702 | 调试过程使用的工具粘贴特殊标识（MTTJ专用），调试结束立刻拿走 | 2026-07-16 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | 平台秤的现场5S改进：电扇，垃圾桶在自动化产线的摆放问题；开封胶水的使用有效期未标注，工具材料落地，材料临时堆放，设备上的灰尘等 | 改进建议项 | / | Zhou Jun MTCT;#888 | 按5S要求对现场进行整改，包括清洁、定置定位等，检查现场使用的胶水，对于缺失开封后有效期标签的全部补上，对员工宣贯5S\产品防护要求等内容 | 2026-07-16 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | PCB插件仓库用于物料计数秤表面保护膜破损，不符合5S要求 水平泡不在中心位置，关于该计数秤的操作规范要求是否有相关的指导文件 | 改进建议项 | / | Yu Xi MTCT;#1720 | 1.计数秤表面保护膜已清理，后续按5S标准执行 2.计数秤每年年检，计数秤目视化管理，粘贴标识使用前确认水平泡是否在中心位置 | 2026-07-10 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | PCB插件仓库作业扫描枪盘点标签显示盘点时间仍为2024，未及时更新盘点 | 改进建议项 | / | Liu Qiang MTCT;#1721 | 扫描枪上盘点标签使用后丢失，待2026年7月份盘点补贴标签 | 2026-07-31 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | PCB插件仓库物料未放置在指定位置，员工反馈该物料是供应商来料错误，实物与物料号不符，物料号标签是30645841，实物是72220178，待质量处理，建议把该物料隔离位置放置 | 改进建议项 | / | Yu Xi MTCT;#1720 | 1.疑似供应商来料标签贴错，待原材料质量确认 2.质量确认不良物料按流程先放置不良品红框区内，贴红单标识出不良现象 | 2026-06-30 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | PCB返工订单31017638*20pcs内容是小批订单返工加焊接物料FL6，检查发现加的物料FL6，研发返工源头文件缺失，无变更原因，需补充 | 改进建议项 | / | Michael Chen YuZhou MTCT;#1722 | 1.前期做FCT测试仪的样板有FL6，后续板子升级未贴物料FL6，USB不识别，研发邮件通知补焊FL6物料46001274 2.因工程进度急，研发邮件通知，ELM走PCBBU内部返工单，返工原因未注明清楚；后续按返工流程执行 | 2026-07-01 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | PCB返工订单31105599*20pcs有记录存档，有电子作业文件SOP，发现提供的纸质文件有1.2.3步骤，缺少一页4.5步骤，需补充 | 改进建议项 | / | Michael Chen YuZhou MTCT;#1722 | 纸质档SOP收回，重新打印一份完整版 | 2026-07-01 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | MCO-010770中DCRR工作描述与MCO的任务描述不一致，TC并没有起到信息传递的作用，任务描述不清晰 | 改进建议项 | / | Jiang Xin MTCT;#702 | 实际上，TC任务打开后能看到详细描述，无需改善 | 2026-07-16 | Closed
POIND运营&质量(exc.VEH) | 2026-06-26 | MCO-007802中HUB, MTTJ均为无效的任务，建议删除；DCRR中识别的关键任务“PCB作业指导书更新”未体现在TC任务中 | 改进建议项 | / | Eva Yu Hua MTCT;#879;#Lin Chao MTCT;#1251 | 1.研发助理重复发了流程，已培训不会再重复发给MTTJ和HUB 2.按目前流程执行，SOP更新体现在专属共享文件内（原TC流程已结束） | 2026-07-10 | Closed
AP-HUB | 2026-07-14 | 报废物资管理 - 基于公司级Q/MT00S761《报废物资管理规定》进行审核，得知AP-HUB因产品特殊性，未参照该文件执行，而是基于 MTQ08P3《AP-HUB 质量事件及不合格品管控规则》进行报废流程管理 - 参照MTQ08P3进行审核，文件流程仅针对海关报废流程，而现行情况是按照一般贸易进口处理，由3PL选择报废供应商 进行报废，未与MT明确报废要求 - 后抽查报废报告，发现报废供应商通过焚烧方式处理装有化学液体的塑料瓶，处理方式的合理性存疑 | 改进建议项 | / | Joe Ji Jun AP-HUB;#541 | 由于实物报废是交给3PL去处理的，故没有明确后续报废的操作步骤。 而3PL是交给他们认可供应商去做实物报废的，实际实物报废也是有报废报告的。 下一步会针对该项内容更新享有文件，加入相关报废要求及对报废报告的管理办法。同时需要和所有相关方来讨论hub的产品报废的流程改进，争取和报废物资管理规定靠拢 | 2026-08-31 | On-going
AP-HUB | 2026-07-14 | 2025年度内审发现项follow-up - 涉及内控文件的发现项未完全落实，内控文件审批流程需进行评估，内控文件名录建议增加“预计完成日期” | 改进建议项 | / | Joe Ji Jun AP-HUB;#541 | 该表格是用于汇总需要更新的文件的清单，原意不是做追踪用 现已加上 | 2026-07-15 | Closed
AP-HUB | 2026-07-14 | 2025年度内审发现项follow-up - To do list中“status2”列名描述易引起误解，且部分单元格内容留空，建议修改列名为“record”，并及时完成内容填写，例 如due date时未能关闭subject，应在此处记录最新情况或下次评估日期，而非留空或修改due date | 改进建议项 | / | Abby Zhao BaoYuan AP-HUB;#1736 | 内部使用表格，各字段所有使用者都清楚，为避免歧义，已做修改 超期未完成的任务是需要长期观察的。为了避免歧义，将会对此类问题全部转移到长期监控任务中，在此追踪表中加备注关闭。至于新增的项次是会在周例会中review的，空在那里是合理的。 | 2026-07-15 | Closed
AP-HUB | 2026-07-14 | 进行年度客户满意度调查后，根据客户反馈制作的action plan表单未及时更新 | 改进建议项 | / | Joe Ji Jun AP-HUB;#541 | 重要事项都转到日常工作中及季度会议中，未再关注此表。已更新 | 2026-07-15 | Closed
AP-HUB | 2026-07-14 | 抽查最新外包员工培训记录，个别考试未计分 | 改进建议项 | / | Roy Gu XingFu MTCT;#700 | 员工个人培训种类多样，对应组长将多个培训考卷合并修订为一份综合档案，便于管理；统一修订过程中，阅卷人员仅核对答案正确性，‌未统计总分‌，导致培训档案记录不完整。 立即回溯该员工培训情况，对于未打分的试卷以作废处理，重新进行考核。 对于培训完成归档的的文件，统一由组长交予现场主管进行审核检查。 | 2026-08-14 | Closed
AP-HUB | 2026-07-14 | 现场看板上的第一联系人职责已发生变化（谭军），与实际情况不符 | 改进建议项 | / | Gu Song AP-HUB;#1372 | 人员调整后未及时更新。 已更新。 | 2026-08-14 | Closed
AP-HUB | 2026-07-14 | 现场个别发货单有脱落风险 | 改进建议项 | / | Gu Song AP-HUB;#1372 | 文件袋后部胶带仅有两条，粘贴不够牢固。 更换成全背胶的文件袋，目前在进行样品验证，预计9月中旬可完成 | 2026-09-18 | On-going
AP-HUB | 2026-07-14 | AP-HUB组织架构调整后已拟定新部门名称，建议统一使用最新名称 | 改进建议项 | / | Gu Song AP-HUB;#1372 | 团队名称变更后习惯性的还是沿用原来的名称，未及时更新。 已更新。 | 2026-08-14 | Closed
MTCS | 2026-07-29 | Pressure Checker项目M200/M300合并进行，目前已在筹备开模阶段，但未见测试计划、测试验证结果，经询问，项目组陈述前期与QAR会议沟通过精简测试内容，目前正在制作测试计划，但未见成文信息 | 一般不符合 | 200135844 | Long ChenGuang MTCS;#596 | 缺少测试计划，测试计划已经制定完成见附件截图 | 2026-08-07 | Closed
MTCS | 2026-07-29 | Si & Na表配液方案，现场张贴的简化可视化配液方案与作业指导书不一致，清洁试剂的UPW加入量，在作业指导书中是100ml分10次，每次10ml，而现场张贴的方案中是10ml+6次15ml（请同时关注该发现项可能对信息安全产生的风险）​ | 一般不符合 | 200135807 | Cao Zhimin MTCS;#587 | 经了解是研发优化了操作方法，员工也是按照新方法作业，但是OnePage和WI上面没有及时更新 会再次核对OnePage和WI上的流程并保持一致 虽然有一些目视化的内容帮助产线简化操作，但是车间有门禁权限和禁止摄像等规则，信息安全还是可以保障 | 2026-08-07 | Closed
MTCS | 2026-07-29 | DSC3作业指导书MTQ41W37，产线现场放置的纸质受控版与生产系统LMES中的内容不一致，经确认纸质版是最新版，生效时间是2025年12月11日，员工实际操作依据LMES中的文件。​ | 一般不符合 | 200135832 | Sean Cao Sheng MTCS;#1748 | 后经进一步排查确认，员工的操作没有问题。LMES上显示的作业指导书未能及时更新，因此与最新版有差异，现已将LMES中未更新的作业指导书删除。开展员工宣贯，最新版的作业指导书来自于sharefolder上的电子版，产线电脑桌面可以直接访问。 | 2026-07-30 | Closed
MTCS | 2026-07-29 | 2019年版本的变更管理实用手册中对于E2E的多方面变更职责、管理要求有比较详细的规定，实际询问，部分员工并不知悉此文件，部分要求目前也在实施中，但是大家对于要求的出处，以及具体的原则不是特别清楚，比如哪些情况需要启动on-call team等，建议将此文件纳入体系管理和变更管理流程中。 | 改进建议项 | / | Wang B MTCS;#538 | 2024年，中国区已经对ECM的流程引入了Teamcenter工具，并发布了E-2-E的ECM流程程序文件。此手册是用于2019年的MTCS内部ECM结构的介绍，内容上已经失效。 对于现在有效的ECM流程和文件将在两个月内再次组织培训。【已于8/17进行培训，后续将周期性进行该专项培训】 | 2026-08-18 | Closed
MTCS | 2026-07-29 | oDO项目，Milestone Review中PRB Decision呈现不完整，建议将未出席成员的反馈填写在记录文档中。 | 改进建议项 | / | He Gallon MTCS;#1552 | 已更新PRB Decision所需信息。 | 2026-08-06 | Closed
MTCS | 2026-07-29 | 生产现场的作业指导书未显示生效日期，从变更管理表可见，当前版本的变更生效施2025-9-12，建议核查受控文件规范性​。 同时建议与研发的生产process 文件核对关键要求是否一致，研发端的production process文件最新版是2025年11月​。 | 改进建议项 | / | Cao Zhimin MTCS;#587 | WI封面没有标明释放时间是由于文件释放过程中人为疏忽导致 会检查所有相关文档，查漏补缺 oDO电极研发端的最新文档时间和产线WI时间不一致的原因确认下来是研发并未改动和产线工艺相关的内容，所以不需要产线WI做变更 | 2026-08-31 | On-going
MTCS | 2026-07-29 | 对去年内审的发现项进行跟踪，发现宣贯效果不理想，采购端反馈需要关键零部件清单辅助工作，但部分同事不清楚关键零部件清单的存在，或对关键零部件清单的使用率较低。 | 改进建议项 | / | Song LiangJie MTCS;#591;#Pan Mingxi MTCS;#800 | 争对主要使用对象安排再次宣贯， | 2026-09-30 | On-going
MTCS | 2026-07-29 | 采购工程师收到供应商变更申请后，发起“样品评定流程”，但申请人不对“是否安规”进行判定，建议优化该表单设计。 | 改进建议项 | / | Song LiangJie MTCS;#591 | 我已经和小兵取得联系，他已经将CN41在“是否符合安规”这一栏做了调整，保持和中国区其他工厂一致。（已与供应链团队同步该调整） | 2026-07-30 | Closed
MTCS | 2026-07-29 | 8D-PRO-007 Turbidity Sensor 0-20 NTU / 0-100 NTU Model Cover Crack中供应商针对实施改进措施的物料进行验证，补充300h老化测试，建议明确清楚需要验证的物料数量，目前报告中没有体现。 | 改进建议项 | / | Song LiangJie MTCS;#591 | 根本原因：8D报告审核缺失对验证样品数量、测试条件完整性的检查点，导致300h老化测试对应的测试样本数量围在报告中体现，验证方案信息不完整。 纠正措施： 1. 要求供应商提供300h老化测试报告 2. 告知供应商后续涉及可靠性测试，需列明样品数量，判定标准作为报告必填项 | 2026-08-06 | Closed
PORT研发 | 2026-07-22 | 8.3.6 设计和开发更改：MCO-012946的Reference Items 缺少验证记录和ECM文档。 Teamcenter - MCO-012946/A;1-FHUB02 replace D200 176579 to substitute 31184366---30497485---PCBBU | 一般不符合 | 200136089 | Guan WenJian MTCT;#21 | 原因分析：经了解，该ECM流程实际上是为PCB实施EDS（电子物料second source）切换时进行序列号跟踪而创建的，所以只有ECR和MCO。用于替代的器件电气参数与被替代器件一致，但是存在生产工艺的差异，因此无法用HERS管理，在切换时为了能更好地跟踪变更，就借用了ECM流程进行记录。 该器件替代料的验证评估在Teamcenter - ECO-011277/A;1-Update FHUB02 firmware to 1.04--30497485中已经覆盖，相关的资料齐备 纠正措施： 1）全员宣贯ECM流程要求，ECO阶段需要有对应变更文档，要求流程的leader做好相应的检查 2）针对上述的借用ECM流程进行管控的做法，需要给出关联的ECM的信息，使得ECR/MCO中的信息比较完整 | 2026-08-06 | Closed
POIND研发-IW | 2026-07-22 | 检查SmartShelf项目，缺少《NPDI 信息安全checklist》,不符合MTQ00P9文件要求 | 一般不符合 | 200136140 | Fu Qiang MTCT;#213 | 该项目在24年做的M300，当时用的checklist是V4.0，没有相关信息安全的内容；目前准备M400，已经使用V5.0，M400在26年Q4，将在M400时补充信息安全相关的内容 | 2026-12-30 | On-going
POIND研发-IW | 2026-07-22 | 建议针对高密级项目，如SmartShelf，签署单独的项目保密协议 | 改进建议项 | / | Fu Qiang MTCT;#213 | 项目组团队已发起并签署保密协议。 | 2026-08-21 | Closed
POIND研发-IW | 2026-07-22 | SmartShelf项目，TRD在M200,M300里都有，有版本变化，但是version history里没有描述 | 改进建议项 | / | Fu Qiang MTCT;#213 | 已补充历史版本变更记录。 | 2026-08-18 | Closed
POIND研发-IW | 2026-07-22 | TC里用project，highly sensitive管理关键零部件权限 | 改进建议项 | / | Qian Fenping MTCT;#162 | 暂时不单独变更，等公司统一推进。 | 2026-08-21 | Closed
POIND研发-IW | 2026-07-22 | TC的ECM流程中，建议增加solution items | 改进建议项 | / | Chen DengYou MTCT;#144 | 将漏掉的solution item重新添加到TC流程中 | 2026-08-07 | Closed
POIND研发-S&I | 2026-07-27 | IND590 DVVT测试计划中，RTC测试项目属于CC，但技术指标定义不清晰，目前M300~M400的DVVT中写的“7s/week？” ，检查对应的测试报告，报告内写的是参考TRD，实际是根据使用芯片的Spec来判定是否合格，根据芯片spec, 测试报告合格，建议在DVVT和测试报告中写明具体的合格要求 | 改进建议项 | / | Zhang YouQuan MTCT;#200 | 已经更新DVVT 和 报告 | 2026-08-26 | Closed
POIND研发-S&I | 2026-07-27 | IND590 DVVT测试计划中，M300~M400的DVVT中的Salt spray test测试项状态描述未更新，实际已经完成，在M400~M500 DVVT中此测试项已更新，项目经理反馈期间有相关负责人交接，建议项目相关文档和待完成的事项状态进行及时更新 | 改进建议项 | / | Zhang YouQuan MTCT;#200 | 已经更新状态 | 2026-08-26 | Closed
POIND研发-S&I | 2026-07-27 | 查看ECM变更，TC流程号ECO-010674，变更内容：ACM500变更防爆标签和防爆证书，DCRR中描述72236008物料取消供应商生产，转为产线按照标签文档打印，此物料以后不再使用，DCRR中描述此物料号考虑99状态，查询SAP此物料号实际为70状态（可正常采购状态）。从物料管理有效性角度，建议对于明确不再使用的物料，SAP系统中改为99状态，防止后续由于人员和时间变化导致系统中物料一直存在，引起误用的风险，以及减少物料维护的成本 | 改进建议项 | / | Zhang YinXiu MTCT;#145 | 该ECM变更中提到的其他措施已完成，对于SAP中物料72236008物料状态由70状态改为99状态，已在SAP中完成状态更新 | 2026-08-24 | Closed
POIND研发-S&I | 2026-07-27 | 查看ECM变更，TC流程号ECO-008160，变更内容： IND256x 主板增加涂层工艺， DCRR中描述文档号EQR_30328920需要从D版本更新到E版本，在Sheet2 Drawing change中的文档号为“EQR_30237688”, TC系统中查询EQR_30328920对应的文档号为“30237689EQ”，3处的EQR文档号不统一，经确认是老文档由于上传TC后系统自动生成了一个新编号，同时DCRR的sheet2中的文档编号书写错误。1份文件应该统一仅有1个文件编号，建议按照TC系统编号为准，更新文档编号；同时需要统一规范EQR文件管理 | 改进建议项 | / | Zhang YongJun MTCT;#155 |  | 2026-08-26 | Open
POIND研发-T&L | 2026-07-27 | TLW360的MSC文档EQR_31178709 中列出了产品的计量关键件仪表、传感器和接线盒，在2.2 来料检验章节要求“检查mfg”，mfg的具 体含义和检查要求是什么，需要澄清；研发进一步澄清mfg为“生产日期”，此文档中列出的物料检验要求为：检查型号和生产日期，关键部件均为内部物料产线自检，不经过IQC。建议在文档中明示清楚缩写的具体含义，或者减少类似的缩写 | 改进建议项 | / | Wan ZhiGuang MTCT;#132 |  | 2026-08-26 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | SLB415 产品宣传册（公司官网）中的防爆证号与实际取证号不一致，需要更新 | 一般不符合 | 200136765 | Hou Jie MTCZ;#1557 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 滚毛刺间墙上贴的工作场所职业危害因素检测结果公示还是2024年的结果，未公示最新的检测结果，不符合《中华人民共和国职业病防治法》第二十四条要求，需要及时将最新的职业病危害因素检测结果予以公示 | 一般不符合 | 200136766 | Huang JinLei MTCZ;#743 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 检查OEM的WKC204生产线，发现力矩扳手要求每周进行一次点检，点检时未规定要求的公差，日常巡检时也未对力矩进行公差的规定 | 改进建议项 | / | Shi Jian MTCZ;#1769 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 检查OEM模块车间，锂电池充电工位缺少相应的警示标识。 | 改进建议项 | / | Shi Jian MTCZ;#1769 | 已在充电工位粘贴“当心触电”的警示标签 | 2026-08-26 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 检查CNC三坐标测量，测试程序已经按产品特性和工艺特性进行取点位置和数量的考虑，但对其检出能力无量化验证，建议进行MSA的分析。 | 改进建议项 | / | Du NianXi MTCZ;#736 | 2台三坐标，三丰在2026年初完成MSA测试；海克斯康将安排，9月底前完成 | 2026-09-30 | On-going
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | WKC模块的QCP中规定，安装转接头工序点胶后胶水需要静置4小时，实际上工艺已变更为螺丝拧紧，建议及时更新QCP | 改进建议项 | / | Zhou Xue MTCZ;#470 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | IQC检验使用的游标卡尺，校验标签和卡尺上刻的编号不一致，标签编号是LS01-537，实物编号是LS01-538 | 改进建议项 | / | Zhang JianZhong MTCT;#752 | 原因分析：员工在进行刻字的时候， 错刻了编码，重复刻了二个LS01-538. 纠正措施：已把LS01-538游标卡尺更正为准确的编码LS01-537 | 2026-08-25 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | IQC检验区域有物料/杂物等堆放在检验平台上，影像仪上有灰尘，建议关注5S管理 | 改进建议项 | / | Lu WeiYa MTCZ;#343 | 原因分析：检验平台上的物料/杂物经确认均为待检物料，因近期二期工厂搬迁安排，场地有限，临时放置 纠正措施： 1. 已和仓库周青松沟通，仓库送检的待检物料后续不能直接放在平台； 2. 平台上张贴提示。 3. 影像仪已进行5S。 | 2026-08-21 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 钢传产线激光焊接工位明确要求“此设备必须持证上岗”，且现场有粘贴部分员工的上岗证。现场询问员工任涛，未看到有上岗证，但提供了焊接工位的培训记录，建议产线看板按实际执行优化 | 改进建议项 | / | Qu Feng MTCZ;#1480 | 原因分析：纸制证书以前由学习发展团队统一制作，现已由UMU培训结束后自动生成电子证书。整改措施：以UMU电子证书为准，取消纸制证书 | 2026-08-21 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 钢传产线发现开封后的螺纹紧固胶，未贴上开封后的有效期 | 改进建议项 | / | Qu Feng MTCZ;#1480 | 原因分析：员工拆封后没有及时张贴有效期标签。整改措施：补贴标签，同时将该问题计入月度员工考核，加强巡检 | 2026-08-21 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 铝传产线高温高湿要求时间24小时，现场记录看到进入的日期和时间，但出来的只有日期，没有时间，建议完善 | 改进建议项 | / | Fang YouPan MTCZ;#1534 | 增加出高温高湿箱记录到时间的要求 | 2026-08-26 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 铝传晾胶房内的湿度要求是60+/-5%RH，有定期检测但无记录，建议完善 | 改进建议项 | / | Fang YouPan MTCZ;#1534 | 后续作为C类量具管控，增加检测记录 | 2026-08-26 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 弹性体仓库化学品区域，现场看到的FLUX-OFF松香液的MSDS还是2010年修订，通常MSDS需要每5年更新一次，建议及时review并更新 | 改进建议项 | / | Zhou QingSong MTCZ;#1776 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 仓库现场配备有干粉灭火器和二氧化碳灭火器，但灭火器检查表的项目中只有压力检查，缺少针对二氧化碳灭火器的检查项目，如称重检查 | 改进建议项 | / | Huang JinLei MTCZ;#743 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | ECO-009511/A;1-change flange height of cup of 0745A 220kg, Solution item里没有链接到释放文档；30913750在样评评定中误放了A版本图纸，实际更新的是B版本图纸 | 改进建议项 | / | Tang JunWen MTCZ;#1777 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | ECO-009511/A: DCRR里描述0745A需制作样品进行验证测试，且DCRR中写明SQA发起样品评定流程，但30570924没有发起样品评定流程，后来与相关方沟通后澄清，0745A实际产品没有问题，原来的图纸tolerance太过严苛，此次变更仅更新图纸，所谓的制作样品是指从现有库存中取样验证，不需要再发起样品评定流程，建议更新DCRR中的描述，以免误解 | 改进建议项 | / | Kong Ying MTCZ;#1778 |  | 2026-09-18 | Open
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 新项目开发过程中，对DFMEA的理解不是很清晰，例如表格中的预防、改进的关系和区别不熟悉，可以对识别出来的关键或重要问题进行分析，不需要对所有问题都进行分析 | 改进建议项 | / | Wang JianWen MTCZ;#88 | 根本原因：对DFMEA工具不熟悉， 措施：加强DFMEA工具的培训，更新SLP86XD DFMEA | 2026-08-26 | Closed
MTCT2-POLC研发&运营（含OEM） | 2026-08-19 | 研发验室里的2台力机设备上，检定标签显示有效期是2026年3月9日，已经超期。经核实，今年实际检定已完成，但是标签没有更新。 | 改进建议项 | / | Lin HongZhi MTCZ;#86 | 原因分析：设备检定合格后，未及时更新检定标签 纠正措施：设备检定工作完成后，及时更新新的检定标签，并定时查看 | 2026-08-21 | Closed
POQM | 2026-08-20 | 在RT FQC处发现游标卡尺（编号: LS01-510）超期未校验，有效期：2026/8/20，审核日期：2026/8/21 | 一般不符合 | 200136747 | Huang Xiang MTCT;#1089 |  | 2026-09-21 | Open
POQM | 2026-08-20 | 产品认证团队建立了Product Approval Template，用于对新产品的认证进行先期策划，但是部分项目应用（例如IND590 phase 1），部分项目未应用（例如Smart Shelf）。建议PCR对unit的NPDI 建立overall 跟踪和策划。 | 改进建议项 | / | Xie Lin MTCS;#42 | 后续将基于APQP端的2026年NPDI项目清单，基于目标市场涉及认证等复杂度，评估是否建立专门Approval Plan，针对需要的项目，将定稿版Approval Plan存档到PCT统一站点，后续每年度进行相关评估和跟进 | 2026-09-21 | On-going
POQM | 2026-08-20 | IND570xx CCC防爆认证报告（编号：2025S17402-017311）中电源线30861372的版本为A，实际查看SAP发现该电源线已于2024年5月ECM升版至B。按照《CCC 产品认证和维护程序》MTQ00P11 ，“属于允许内部自行确认的 B 类变更，需经过 CCC 产品认证技术负责人的检查和许可，后续时机适宜时再报备到认证机构或将报备资料上传到认证机构”。IND570xx 于2025年报备更新CCC防爆认证报告，但是报告中的30861372 版本还是A，未更新至B | 改进建议项 | / | Liu YuChun MTCT;#31 |  | 2026-09-21 | Open
POQM | 2026-08-20 | 抽查SI 产线抽检不良，回复的改善措施的有效性需要验证和闭环 | 改进建议项 | / | Li Fang MTCT;#336 |  | 2026-09-21 | Open
POQM | 2026-08-20 | 《商用衡器出厂检验指导书》Q/MT 25I003 规定Fresh Star系列抽检比例5%，8/19 生产180台FS，按检验指导书应抽检9台，但实际仅按照3%抽检6台 | 改进建议项 | / | Chrissy Yang Chen MTCT;#1012 |  | 2026-09-21 | Open
POQM | 2026-08-20 | 检验文件在SharePoint 受控，但是以word 可编辑形式查看，存在被错误修改的风险。建议以PDF受控发放，或以“只读”权限查看 | 改进建议项 | / | Jiang Jing MTCT;#1422 | 检验文件的管理归生产负责，已经和生产的管理人员沟通，新上传的文件，将word格式转成PDF后上传，后续有其他人上传文件时也会提醒转成PDF后再上传；对于已存放在SharePoint上的word格式的文件，因数量太多，暂时不改，但会请网站管理员再次梳理权限，仅保留文件管理员的编辑权限 | 2026-08-25 | Closed